## Arkusz1
| ZP/PN/2019/13-kardiologia jednorazówka II | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  | min | limit | rekomendacja
pakiet nr 1 - koszulki tętnicze
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej w zestawie kaniula, rozszerzacz, miniprowadnik oraz igła dostępny rozmiar kaniuli 4F do 7F, dostępna długość kaniuli 11cm i 23 cm (przynajmniej do 6F) obrotowe ucho do szwu chirurgicznego różne kolory rozszerzacza i obrotowego ucha w zależności od rozmiaru kaniuli, oznaczenie rozmiaru kaniuli liczbowe na rozszerzaczu rozmiar igły 21G, grubość prowadnika 0,021" atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, stabilne mocowanie rozszerzacza do kaniuli boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji kaniula widoczna w skopii Rtg zastawka hemostatyczna heksagonalna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami | szt | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej w zestawie kaniula, rozszerzacz oraz w zestawie lub dołączona igła długości 7cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038" dostępny rozmiar kaniuli 6F do 7F, długość kaniuli 90cm obrotowe ucho do szwu chirurgicznego różne kolory rozszerzacza i obrotowego ucha w zależności od rozmiaru kaniuli, oznaczenie rozmiaru kaniuli liczbowe na rozszerzaczu atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji dystalny koniec kaniuli dobrze widoczny w skopii Rtg zastawka hemostatyczna heksagonalna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej w zestawie kaniula, rozszerzacz oraz w zestawie lub dołączona igła długości 7cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038" dostępny rozmiar kaniuli 4F do 9F, dostępna długość kaniuli 11cm i 23cm obrotowe ucho do szwu chirurgicznego różne kolory rozszerzacza i obrotowego ucha w zależności od rozmiaru kaniuli, oznaczenie rozmiaru kaniuli liczbowe na rozszerzaczu atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji kaniula widoczna w skopii Rtg zastawka hemostatyczna heksagonalna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | NIE
pakiet nr 2 - prowadniki naczyniowe zwykłe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Prowadnik do wprowadzania cewników naczyniowych dostępne średnice 0,035’’ dostępna długość 180 cm oraz 260 cm, tolerancja +/- 10 cm dostępna końcówka "J", prostowalna przy pomocy palców, oraz prosta pokrycie PTFE | szt | 1400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 3 - prowadniki naczyniowe hydrofilne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Prowadnik do wprowadzania cewników naczyniowych średnica 0,035’’ dostępna długość 180 cm oraz 260 cm, tolerancja +/- 10cm dostępna końcówka "J" (prostowalna palcami) i prosta pokrycie hydrofilne | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | Uwaga - po naprawie
pakiet nr 4 a - prowadniki angioplastyczne standardowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Prowadnik do zabiegów w naczyniach wieńcowych średnica =0,14'' długość prowadnika 180-190cm, dostępne także 300cm dostępny przedłużacz do prowadnika do łącznej długości >= 300cm końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii dostępne prowadniki o różnych właściwościach w zależności od typów zmian: dostępny prowadnik standardowy z hydrofilną powłoką, ale końcówką prowadnika o zmniejszonej hydrofilności lub hydrofobową dostępne prowadniki o zwiększonym podparciu dostępne prowadniki z całkowitym hydrofilnym pokryciem polimerowym łącznie z końcówką: co najmniej 3 typy twardości koncówki dostępna koncówka zarówno prosta jak i "J" | szt | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 4a |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | NIE
pakiet nr 4b - prowadniki angioplastyczne specjalne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | prowadnik do zabiegów w naczyniach wieńcowych średnica 0,14'' długość prowadnika 190cm, dostępna długość 300cm dostępny przedłużacz do prowadnika do łącznej długości >= 300cm końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii - dystalne 2,5-3 cm materiał rdzenia prowadnika: stal modyfikowana dla zwiększonej trwałości konstrukcja rdzenia prowadnika core-to-tip pokrycie polimerowe hydrofilne łącznie z końcówką prowadnika co najmniej 3 stopnie twardości końcówki prowadnika co najmniej 2 stopnie sztywności szaftu prowadnika dostępna końcówka zarówno prosta, jak i "J" | szt | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 4b |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 5 - prowadniki angioplastyczne do udrożnień
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | prowadniki angioplastyczne do udrożnień, średnica =0,014'', długość prowadnika 180-190cm, dostepne 300cm, różne rodzaje twardości koncówki do co najmniej 12g, dostępne prowadniki o polimerowym pokryciu z taperowaną miękką koncówką (0,6-1,0g), dostępne prowadniki z taperowaną twardą (12g) koncówką | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 6 - strzykawki ciśnieniowe z manometrem
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Strzykawki ciśnieniowe z manometrem do rozprężania balonów i stentów wieńcowych możliwość wytworzenia ciśnienia min 30 atm pojemność 20 ml dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym czytelna tarcza manometru, ciśnienie wyrażone w atm uchwyt do regulacji cisnienia w kształcie litery T dwa przyciski do szybkiego zwalniania cisnienia po obu stronach korpusu urządzenia | szt | 700 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 7 - balony tnące
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 6F elementy tnące przebiegające spiralnie lub wzdłużnie po powierzchni balonika dostępne przynajmniej 4 średnice (od 2.0 do 3.5mm). | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 8 - mikrocewniki
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | mikrocewnik do naczyń wieńcowych współpraca z prowadnikiem 0,014" pokrycie hydrofilne w części dystalnej długość co najmniej 130cm zewnętrzna średnica w części dystalnej max 1.9F. | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 9 - cewniki do trombaspiracji manualnej
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | cewniki do trombaspiracji manualnej minimalna długość cewnika min 140cm możliwość współpracy z prowadnikiem 0,014'' możliwość współpracy z cewnikiem prowadzącym 6F (ID 0,070'') marker w okolicy końcówki cewnika pokrycie hydrofilne w części dystalnej w zestawie strzykawka min 30 ml z blokadą i filtrem. | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 10 - balony do kontrapulsacji
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | balony do kontrapulsacji aortalnej współpraca z pompą Maquet Cardiosave Hybrid i CS100 dostępne objętości 30, 40 i 50ml przy maksymalknym rozmiarze 8F możliwość wprowadzenia metodą bezkoszulkową | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 11 - stenty do zmian w głównym pniu
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy lub platynowo-chromowy uwalnianie leku - ewerolimus - z polimeru biodegradowalnego grubość przęseł stentu =< 82 mikrometrów dla każdej średnicy stentu rozpiętość długości stentów od 8 mm do 38mm możliwość rozprężenia stentu 4.0mm, balonem dostarczonym ze stentem lub większym, bez uszkodzenia struktury do średnicy co najmniej 5,7mm, właściwość potwierdzona przez producenta w instrukcji obsługi stentu współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszytkich rozmiarów Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | NIE
pakiet nr 12 - odczynniki do pomiaru ACT
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | próbówki testowe (płytki, kuwety, itp. w zależności od producenta) do do pomiaru krzepliwości pełnej krwi (ACT) | szt | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | komplet odczynników kalibracyjnych (jeśli wymagany przez producenta) |  |  | w cenie sprzętu
3. | dzierżawa urządzenia do pomiarów ACT w cenie sprzętu zużywalnego |  |  | w cenie sprzętu
| Łączna wartość pakietu 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 13 - elektrody do czasowej stymulacji
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | elektrody do czasowej stymulacji serca endokawitarne dwubiegunowe dostępne średnice 5F i 6F dostępne elektrody z balonikiem elastyczne, z pamięcią kształtu. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | TAK
pakiet nr 14 - cewniki balonowe uwalniające lek
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | cewniki balonowe uwalniające lek współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' lek uwalniany z substancji pomocniczej ("excipient") co najmniej 6 średnic oraz co najmniej 4 długości balonów | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 15 - Y-konektory
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | światło wewnętrzne zastawki minimum 9.0 Fr, adapter rotacyjny, wykonany z przeźroczystego materiału mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych, możliwość ustawienia zastawki w trzech pozycjach: zamkniętej, otwartej i pośredniej dla prowadnika, uchwyt przełączania w kształcie dźwigni zintegrowany lub w zestawie (pasujący do portu bocznego) giętki dren typu luer-lock 15-25cm . | szt | 700 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | światło wewnętrzne zastawki minimum 9.0 Fr, adapter rotacyjny zastawka hemostatyczna obrotowa, wykonany z przeźroczystego materiału zintegrowany lub w zestawie giętki dren typu luer-lock 15-25cm pasujący do portu bocznego, | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 16 -koszulki zbrojone
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej w zestawie kaniula, rozszerzacz oraz w zestawie lub dołączona igła długości ok. 7cm kompatybilna z prowadnikiem 0,035" dostępny rozmiar kaniuli 6F do 7F, dostępna długość kaniuli 23cm do 24 cm obrotowe ucho do szwu chirurgicznego gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji kaniula widoczna w skopii Rtg zastawka hemostatyczna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami, zbrojona drutem | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0