Nr sprawy ZP/PN/2019/47-sprzęt V								załącznik 1c do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 3

tonometr bezkontaktowy – 1 kpl.

Producent		.................….................

Model			.................….................

Typ			.................….................

Kraj pochodzenia	.................….................

Rok produkcji		.................….................

(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, nie powystawowe)

Cena:

| Nazwa | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tonometr bezkontaktowy | 1 kpl. |  |  | 8% |  |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, Rok min. 2019 | Tak |  |
| 2 | Zakres pomiarowy od 0 do 60 mmHg | Tak |  |
| 3 | Źródło światła: diodowe | Tak |  |
| 4 | Długość fali: 880 nm | Tak |  |
| 5 | Wielkość energii na wyjściu podczas pomiaru: <100 mikroW | Tak |  |
| 6 | Rodzaj oświetlenia przedniego odcinak oka: dioda o długości fali 780 nm | Tak |  |
| 7 | Możliwość wyboru trybów pomiarowych: manualny, automatyczne naprowadzanie, automatyczne naprowadzanie i pomiar | Tak |  |
| 8 | Możliwość ustawiania parametrów zarówno za pomocą pulpitu jak i ekranu | Tak |  |
| 9 | Sterowanie tonometrem zarówno za pomocą joysticka jak i dotykowego ekranu | Tak |  |
| 10 | Elektryczna regulacja podbródka za pomocą przycisków góra/dół umieszczonych na korpusie aparatu | Tak |  |
| 11 | Wskaźnik położenia podbródka i całej głowicy aparatu (wysokość) umieszczony na pulpicie | Tak |  |
| 12 | Przycisk „packing” pozwalający na automatyczne ustawienie aparatu do pozycji wyjściowej/transportowej | Tak |  |
| 13 | Graficzna informacja wykonania poprawności pomiaru umieszczona na pulpicie z następującymi oznaczeniami: Zielony – poprawny Pomarańczowy – dopuszczający Czerwony – błędny | Tak |  |
| 14 | Możliwość korekcji pomiarów przez wynik pachymetrii | Tak |  |
| 15 | Wbudowana termiczna drukarka | Tak |  |
| 16 | Zakresy ruchu: w osi Y: 40mm, w osi X: 88mm w osi Z: 45mm | Tak |  |
| 17 | Przekątna wyświetlacza: 5,7 cali | Tak |  |
| 18 | Wyjście RS 232C | Tak |  |
| 19 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) wraz z bezpłatnymi przeglądami min. 1/rok | Tak |  |
| 20 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia (dni robocze) | Tak |  |
| 21 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak |  |
| 22 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego podzespołu) | Tak |  |
| 23 | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 24 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak |  |
| 25 | Bezpłatne szkolenie z obsługi dla personelu medycznego | Tak |  |
| 26 | Dokumentacja techniczna urządzenia(Certyfikaty CE, deklaracje zgodności) dostawa z urządzeniem. | Tak |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 28 | Instrukcja serwisowa oraz szkolenie z obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatem | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)