## Arkusz1
| ZP/PN/2020/1 - kardiologia jednorazówka |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
pakiet nr 1 - stymulatory jednojamowe SSIR z elektrodami
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla SSI(R): Tryb stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R) Minimalny czas pracy 10lat (100% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V) Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z BP na UP Automatyczny pomiar progu stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości. Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów. Histereza rytmu. Waga stymulatora poniżej <26 g, objętość <11cc Algorytm trybu spoczynku/nocny. Zakres amplitudy stymulacji w V: 0,5 do 7,0 V Pamięć zapisów wewnątrzsercowych – powyżej 30 sek. Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów). Papier do programatorów przez okres trwania umowy. Materiał izolacyjny elektrod – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu. Długość elektrod 45cm - 65cm – do wyboru. Elektrody sterydowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019. Zapasowe mandryny w ilości 10% zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 10% zamówionych urządzeń Dwa programatory. Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia przynajmniej 1,5T. Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI. Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 3
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
pakiet nr 2 - stymulatory dwujamowe DDDR z elektrodami
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla DDD(R): Żywotność stymulatora min 10 lat 100% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V), Waga max. 30 [g], Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms, Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 6,0 [mV] , Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 - 4,0 [mV], Odstęp AV, programowany w zakresie min 15-350 (PAV i SAV), Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms, Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe, Algorytm trybu spoczynku/nocny, Histereza częstości rytmu, Automatyczna zmiana wartości , zułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze, Algorytm typu overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF, Pamięć IEGM, Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych, Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia, Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod, Funkcja automatycznie określająca przedsionowy oraz komorowy próg stymulacji oraz automatycznie , dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji , Elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej i pasywnej przechodzące przez introducer 7F, Materiał izolacyjny elektrod – silikon lub kopolimeru silikonu i poliuretanu, Długość elektrod 45cm - 65cm – do wyboru Elektrody sterydowe, Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 10% zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 10% zamówionych urządzeń, Dwa programatory , Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia przynajmniej 1,5T, Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI. Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 5
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
pakiet nr 3 - stymulatory jednojamowe SSIR zaawansowane z elektrodami
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla SSI(R): Tryb stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R), Minimalny czas pracy 10 lat (100% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V), Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z BP na UP, Automatyczny pomiar progu stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości ( beat-to-beat ), Waga stymulatora poniżej <26 g, Możliwość obsługi bezprzewdowej (wandless), Algorytm trybu spoczynku/nocny, Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów, Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia do 3T, Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI, Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, możliwa funkcja automatycznego rozpoznawania środowiska MRI Osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu, Długość elektrod 45cm - 60cm – do wyboru, Elektrody sterydowe aktywne, pasywne do wyboru przechodzące przez introducer 6F, Elektrody sterydowe, Zakres amplitudy stymulacji w V: 0,5 do 7,0 V, Pamięć zapisów wewnątrzsercowych – powyżej 30 sek, Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów) , Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2019, Zapasowe mandryny w ilości 30% zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 10% zamówionych urządzeń, Dwa programatory umożliwiające kontrolę bezprzewodową. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 3
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
pakiet nr 4 -stymulatory dwujamowe DDD(R) zaawansowane z elektrodami
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla DDD(R): Żywotność stymulatora min 10 lat (100% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V), Waga max. 30 [g], Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V, Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms, Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 6,0 [mV] , Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 - 4,0 [mV], Odstęp AV, programowany w zakresie min 15-300 (PAV i SAV) Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms, Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe , Algorytm trybu spoczynku/nocny, Algorytm monitorowania impedancji wewnątrzklatkowej Możliwość obsługi bezprzewdowej (wandless), Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych, Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia Elektrody sterydowe przedsionkowe i komorowe pasywne i aktywne, Osłona elektrody zbudowana z silikonu lub kopolimeru silikonu i poliuretanu, Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia do 3T, Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, opcja z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI. Długość elektrod 45cm - 60cm – do wyboru, Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca, Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej i komorowej do zmierzonego progu stymulacji. Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze ( beat-to-beat ), Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2019, Zapasowe mandryny w ilości 30% zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 10% zamówionych urządzeń, Dwa programatory umożliwiające kontrolę bezprzewodową. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 10
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
pakiet nr 5 - elektrody 10 polowe do CS
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Elektrody 10 polowe do intubacji zatoki wieńcowej o średnicy do 6F | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
pakiet nr 6 - narzędzia pomocnicze
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Zaślepki do portów IS-1 | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Zaślepki do portów DF-1 | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Osłonki zabezpieczające nieczynne elektrody do wyboru. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 7 - introducery samorozrywalne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Introducery do wprowadzania elektrod, introduktor 6; 7; 8; 9, 10,5F, 11F do wyboru. | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
rozmiary introducerów do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
pakiet nr 8 - obłożenia do zabiegów elektrofizjologicznych
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Sterylny zestaw zawierający: Prześcieradło zabiegowe o wymiarach min. 240cm x 350cm wykonane z włókniny, posiadające po obu stronach wzdłuż najdłuższego boku przeźroczystą folię PE o szerokości 70 cm do zabezpieczenia pulpitu, dwa okrągłe otwory podklejone delikatną folią przylepną, zaślepione, o średnicach min 7.5 cm, wokół otworów znajduje się warstwa wysokochłonna z włókniny o wymiarach min. 280 cm x 100 cm foliowa osłona detektora z gumką ok. 85 x 120 cm foliowa osłona szyby ołowiowej z gumką ok. 140 x 140 cm fartuch chirurgiczny, roz. L (rękawy wykończone elastycznym mankietem, z tyłu zapinany na rzep, troczki łączone kartonikiem) - 2 szt. miseczka z tworzywa 120 ml strzykawka 10 ml – 1 szt. strzykawka 20 ml – 1 szt. skalpel z rączką 24 F - 1 szt. gaziki 10 x 10 cm - 50 szt. igła do iniekcji 0,80/40 mm i 1,20/ 40 mm ręczniki papierowe 30 x 40 cm - 2 szt. kocher 18,5 cm – 1 szt. osłonka na tarczycę z celulozy - 2 szt. serweta na stolik do zawinięcia zestawu min 150 x 190 cm | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 9 - kable do pomiarów śródoperacyjnych
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Kable do pomiarów śródoperacyjnych, jednorazowe kompatybilne z programatorami dostępnych producentów (SJM-Abbott, Medtronic, Biotronik, Boston Sci). | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 10 - obłożenia do zabiegów wieńcowych
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Sterylny zestaw zawierający: serweta na stolik zabiegowy, min 150 x 180 cm obłożenie pacjenta wykonane z trójwarstwowej włókniny typu sms, o wymiarach 320-350 x 200-240cm, zapewniające dostęp do obu tętnic udowych (2 otwory udowe w kształcie koła min 7,5 cm) i przynajmniej do prawej do tętnicy promieniowej (1 lub 2 otwory promieniowe w kształcie owalu 6-8 x 8-10 cm, wszystkie otwory otoczone taśmą lepną, ze wzmocnieniem (warstwą wysokochłonną) wokół otworów w kształcie litery T w rozmiarze 240 cm x 100/240 cm, z folią przezroczystą szerokosci 70 cm po obu stronach pacjenta dla ochrony pulpitu sterowniczego 2 ręczniki papierowe 30 X 40 cm chusta absorbująca min 40 x 60 cm foliowa osłona detektora z gumką ok. 80 x 120 cm foliowa osłona szyby ołowiowej z gumką ok. 140 x 140 cm dwa fartuchy chirurgiczne, jeden XL i jeden L (rękawy wykończone elastycznym mankietem, z tyłu zapinany na rzep, troczki łączone kartonikiem) miseczka z tworzywa 500 ml strzykawka nakręcana luer-lock 10 ml strzykawka 10 ml - 4 szt. strzykawka 2 ml skalpel z rączką i wąskim ostrzem gąbka na szpatułce do dezynfekcji pola zabiegowego gaziki 10 x 10 cm 20 szt. rampa trójkranikowa z kranikiem typu OFF, przezroczysta, z łączeniem typu luer-lock, z adapterem rotacyjnym dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec do kontrastu z rampą, duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu, końcówka męsko – męska z adapterem rotacyjnym, długośc ok. 180 cm przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, z drenem do połączenia z rampą igły: 0,6mm i 1,2mm naklejki w różnych kolorach 50 x 20mm 3 szt. osłonka na tarczycę z celulozy - 2 szt. | szt. | 1400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 11 - cewniki diagnostyczne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Cewnik angiograficzny do podawania kontrastu do badanych naczyń atraumatyczna koncówka dobrze widoczna w skopii rozmiar 5F i 6F minimalna średnica wewnętrzna przy 5F: 0,045'' (0,047" dla FL4), przy 6F: 0,056" (nie dotyczy PIG) dostępna długość 100cm i (przynajmniej niektóre krzywizny, w tym JR i PIG) 125cm podwójne zbrojenie/oplot maksymalne ciśnienie przepływu min 1200psi szeroki wybór krzywizn, co najmniej: JR/FR 3.5-6; AR1-2; ARMOD; JL/FL 3.5-6; AL1-3; IM/IMA; LCB; RCB; MPA, MPB; PIG; co najmniej 4 krzywizny specjalne dla dostępu promieniowego. | szt. | 2300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 12 - wkłady do strzykawki automatycznej
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Zestaw akcesoriów do strzykawki automatycznej Medtron Accutron HP: wkład 200ml, rurka ssąca do kontrastu, wężyk do podłączenia do pacjenta. | kpl | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 13 - prowadniki angioplastyczne standardowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Prowadniki do angioplastyki naczyń wieńcowych standardowe, średnica = 0,014'', długość prowadnika 180-190cm, dostępne także 300cm, dostępny przedłużacz do prowadnika do łącznej długości >= 300cm, końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii, dostępne prowadniki o różnych właściwościach w zależności od typów zmian: dostępne prowadniki z rdzeniem stalowym, zarówno z koncówką typu spring coil, jak i polimerową, pokryty fluorowanym polimerem w częsci proksymalnej oraz hydrofilnym polimerem w części dystalnej, co najmniej 3 stopnie sztywności, w tym o bardzo dużym podparciu dostępny prowadnik z rdzeniem nitinolowym i stalową taśmą kształtującą ("shaping ribbon"), pokryty teflonem w części proksymalnej oraz hydrofilnym polimerem w części dystalnej, co najmniej 2 stopnie sztywnosci dostępna koncówka zarówno prosta jak i "J". | szt. | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 14 - prowadniki do udrożnień specjalne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Prowadnik wieńcowy do eksternalizacji długość 330 cm, średnica 0,010" pokrycie hydrofilne dystalnego odcinka 170 cm, cieniująca koncówka 3cm twardość koncówki 3g | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 3
2. | Prowadniki angioplastyczne do udrożnień, średnica =0,014'', długość prowadnika 190cm, dostępne 300cm, prowadnik stalowy, rdzeń z jednego kawałka drutu, dystalna część upleciona z 8 drutów cienująca platynowa końcówka o długości 15 cm pokrycie hydrofilne na długości dystalnych 40 cm wydłużona i taperowana końcówka dystalna o kształcie J (zagięcie J długości 1mm) dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki: 1,7g, 3,5g i 4,5g i wielkosci taperowania końcówki: 0,010", 0,011" i 0,012" | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 12
| Łączna wartość pakietu 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 15 - cewniki balonowe do doprężeń duże
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Oznaczenie non-compliant, współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'', współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F lub 6F, wybór długości balonów co najmniej od 8mm do 20mm (w tym zakresie przynajmniej 4 długości), średnica balonów co najmniej od 5.5 do 6.0 mm, RBP co najmniej 18atm, przyrost średnicy w zakresie NP – RBP poniżej 10%, naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem archiwizacji, tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 10
| Łączna wartość pakietu 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 16 - stenty wieńcowe do dużych naczyń
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stenty uwalniające lek drugiej generacji, materiał stentu: stop platynowo-chromowy, uwalnianie leku - ewerolimus z polimeru stałego grubość przęseł stentu <=86 mikrometrów, dostępne średnice co najmmniej 3.0, 3.5 i 4.0mm możliwość rozprężenia stentu 4.0mm (tym samym lub innym balonem) bez uszkodzenia struktury do średnicy co najmniej 5,75mm, rozpiętość długości stentów co najmniej od 8mm do 38mm (w tym zakresie przynajmniej 5 długości), współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'', współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F, tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym, minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób. | szt. | 120 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 25
| Łączna wartość pakietu 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
dostępne średnice co najmmniej 3.0, 3.5 i 4.0mm
pakiet nr 17 - stenty wieńcowe do dużych bifurkacji
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy uwalnianie leku - sirolimus - z polimeru biodegradowalnego, pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia grubość przęseł stentu 80 mikrometrów lub mniej rozpiętość długości stentów od 9 mm do 38mm rozmiary od 2,25mm do 4.0 mm budowa otwartokomórkowa, komórki połączone 2 konektorami współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszytkich rozmiarów max grubośc shaftu 0,88mm opisana w literaturze możliwość rozprężenia stentu 3.5mm do średnicy 5.8mm deklarowana możliwość stosowania 1-miesięcznego DAPT okres uwalniania leku: do 3-4 miesięcy Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób. | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 30
| Łączna wartość pakietu 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 18 - urządzenia do protekcji obwodowej
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Urządzenie do dystalnej protekcji do stosowania w naczyniach wieńcowych lub przęsłach żylnych system typu filtr poliuretanowy z porami 110 mikrometrów, umocowany na samorozprężalnej pętli nitinolowej, na prowadniku 0.014". kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 19 - prowadniki do FFR
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w naczyniach wieńcowych (FFR) średnica 0,014" kształty końcówki: prosta i J długość min 175cm możliwość pracy w trybie FFR oraz w trybie pomiaru istotności zwężenia bez użycia adenozyny. | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Dzierżawa mobilnego urządzenia lub systemu do integracji z posiadaną przez Zamawiajacego stacją hemodynamiczną do angiografu - do umożliwienia oceny FFR oraz pomiaru istotności zwężenia bez użycia adenozyny, w tym oprogramowania prezentującego wykres istotności zwężenia w funkcji odległości od końca cewnika (pullback) możliwość wydruku wyniku badania (zapewnienie papieru do drukarki na 100 wydruków) lub archiwizacji w formie elektronicznej. |  |  |  | w cenie sprzętu
| Łączna wartość pakietu 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 20 - cewniki Swana-Ganza z prowadnikami
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Cewnik przeznaczony do cewnikowania tętnicy płucnej zakończony napełnianym balonikiem (typu Swana-Ganza) Zintegrowany z cewnikiem termistor umożliwiający pomiar rzutu serca metodą termodylucji Co najmniej 2 dodatkowe kanały: do ciągłego pomiaru ciśnienia przez kanał dystalny oraz do podawania płynu do termodylucji Cewnik widoczny w skopii Rtg Cewnik wykonany z materiału antytrombogennego specjalny łacznik z wtyczką do wszystkich standardowych komputerów i monitorów pacjenta dostępny w rozmiarze 5F i 6F, długość cewnika min 110 cm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Prowadnik do usztywnienia cewnika typu Swana-Ganza o średnicy 0,025" i długości min 150 cm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 21 - mikrocewnik dwuświatłowy
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Mikrocewnik o 2 światłach: Rx oraz OTW kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F kompatybilny z prowadnikami 0,014" powłoka hydrofilna w części dystalnej średnica zewnętrzna w części dwuświatłowej max 3.3F 2 markery widoczne w skopii umożliwiające łatwą lokalizację końcówki oraz miejsca wyjścia prowadnika OTW. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 22 - drobny sprzęt do zabiegów wieńcowych
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Rampa trójkranikowa z kranikiem typu OFF przezroczysta z łączeniem typu luer-lock z adapterem rotacyjnym typ męski prawy duża średnica wewnętrzna. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Igły hemostatyczne do wprowadzania prowadników. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Torquer do manipulacji prowadnikiem wieńcowym możliwa współpraca z prowadnikiem 0,014'' zakręcany. | szt. | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0