## Arkusz1
ZP/PN/2020/10 - laboratorium II | [8 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET 1 - Zestawienie parametrów analizatorów parametrów krytycznych
pakiet 1 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | Gazometria+elektrolity+metabolity+oksymetria - łączna ilość oznaczeń wykonywana na analizatorze głównym i pomocniczym | szt. | 6200 | 18600 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elementy dodatkowe niezbędne do wykonania oznaczeń, np. kapilary - 1 500 szt, zatyczki - 3 000 szt | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczeń | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Dzierżawa aparatu (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Pakiet 1 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
PAKIET 1 - Zestawienie parametrów analizatorów parametrów krytycznych
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Analizatory parametrów krytycznych: główny – fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. Analizator pomocniczy - używany (nie starszy niż 3 -letni), identyczny jak główny, UPS o dostosowanej mocy.
| 2 | Aparat główny wykonujący jednoczasowo oznaczenia gazometrii, metabolitów i frakcji hemoglobiny.Mierzone parametry: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca zjonizowany, sO2, frakcje hemoglobiny, glukoza, mleczany, bilirubina. Aparat pomocniczy wykonujący taki sam zakres badań.
| 3 | Pomiar parametrów w następujących rodzajach próbek: krew żylna, tętnicza, włośniczkowa.
| 4 | Automatyczna kalibracja 1 i 2 - punktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych
| 5 | Analizator z modułem automatycznej kontroli jakości
| 6 | Trwałość odczynników na pokładzie analizatora min. 30 dni
| 7 | Tor pomiarowy z elektrodami oddzielnie od odczynników.
| 8 | Sygnalizowanie i automatyczne usuwanie blokad systemu, np skrzepów.
| 9 | Obsługa za pomocą monitora dotykowego.
| 10 | Czytnik kodów kreskowych do odczytu danych pacjenta.
| 11 | Wbudowana drukarka.
| 12 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim.
| 13 | Kontrola jakości z użyciem materiału kontrolnego 3- poziomowego (niski, średni, wysoki).
| 14 | Oferowane urządzenie musi zapewnić (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
| 15 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów kontrolnych (dołączyć szczegółowy opis kontroli), zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Serwis
| 1 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu.
| 2 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu.
| 3 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz/dobę w dni powszednie.
| 4 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni powszednie.
| 5 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt oferenta. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu immiennego.
|  | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Objętość próbki dla oznaczenia wszystkich parametrów na aparacie głównym: do 70 µL - 10 pkt od 71 - 130 µL - 5 pkt powyżej 130 µL - 0 pkt
| 2 | Czas do uzyskania wyniku: do 50 sek - 10 pkt 51 - 80 sek - 5 pkt powyżej 80 sek - 0 pkt
| 3 | Materiał kontrolny (3 poziomy) pobierany automatycznie przez analizator, nie podawany zewnętrznie przez operatora. |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
Razem ilość zdobytych punktów:
PAKIET 2. Zestawienie parametrów analizatorów koagulologicznych.
pakiet 2 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | PT | szt. | 11840 | 35520 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | APTT | szt. | 12880 | 38640 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TT | szt. | 156 | 468 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Fibrynogen | szt. | 2088 | 6264 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Antytrombina III | szt. | 80 | 240 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | D-Dimer | szt. | 4340 | 13020 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Materiały kalibracyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Materiały kontrolne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń, min. 2 poziomy kontroli codziennie (365 dni w roku), oznaczenie pojedyncze. | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Materiały eksploatacyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Dzierżawa analizatora (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  | Razem | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Pakiet 2 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
PAKIET 2. Zestawienie parametrów analizatorów koagulologicznych
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Analizator główny i zapasowy: główny - fabrycznie nowy rok produkcji nie później niż 2019. Analizator zapasowy: nowy lub używany, nie starszy niż 3-letni, o identycznej wydajności jak główny.
| 2 | Analizatory w pełni zautomatyzowane, pochodzące od tego samego producenta, zabezpieczone UPS na min.15 minut pracy bez zasilania sieciowego; z dołączonym komputerem, monitorem i drukarką.
| 3 | Metodyka badań: wykrzepialna – umożliwiająca pomiary w osoczach zhemolizowanych i lipemicznych np. wiskozymetria, chromogenna i immunologiczna.
| 4 | Wydajność analizatora: minimum > 110 oznaczeń APTT/godzinę, > 110 oznaczeń PT/godzinę
| 5 | Układ chłodzenia wszystkich odczynników w komorze odczynnikowej.
| 6 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek.
| 7 | Automatyczna kalibracja, dla badań PT, fibrynogen i D-Dimery prekalibracja (kalibracja zapisana w barkodzie odczynników).
| 8 | Automatyczna kontrola jakości jako integralna część oprogramowania.
| 9 | Możliwość oznaczania D-Dimerów ilościowo i wyrażania w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu.
| 10 | Możliwość oznaczania próbek CITO w trakcie pracy aparatu.
| 11 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
| 12 | Ilość miejsc na próbki - nie mniej niż 96
| 13 | Ilość miejsc odczynnikowych – nie mniej niż 45
| 14 | Ilość kuwet dostępnych na pokładzie – minimum 970
| 15 | Konstrukcja techniczna eliminująca możliwość kontaminacji – minimum 3 igły pobierające.
| 16 | Możliwość instalacji w analizatorze głównym systemu przebijającego gumowe korki zamkniętych systemów pobrań krwi.
| 17 | Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej.
| 18 | Odczynnik do D-Dimerów w formie płynnej, gotowy do użycia, stabilny na pokładzie aparatu nie mniej niż 15 dni.
| 19 | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu płynny, gotowy do użycia, stabilny po otwarciu na pokładzie aparatu przez 14 dni.
| 20 | Możliwość dostawiania próbek rutynowych w trakcie pracy analizatora.
| 21 | Możliwość wykonywania badań u osób dorosłych oraz u noworodków (mikropróbki).
| 22 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
| 23 | Wykonawca zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej badań koagulologicznych (PT, APTT, fibrynogen, D-Dimer), zgodnie z wymogami Zamawiającego.
| 24 | Pojedyncze kuwety reakcyjne (nie w segmentach), w celu zapobiegania wyrzucania niewykorzystanych kuwet i zwiększania kosztów.
| 25 | Oferowane urządzenia muszą zapewnić (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
Serwis
| 1 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu.
| 2 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu.
| 3 | Możliwość zgłaszania awarii 24 h/dobę w dni powszednie, czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 h.
| 4 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 h w dni powszednie.
| 5 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt oferenta. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu immiennego.
Pakiet 2 - Wymagania odnośnie odczynników
| 1 | Wymaga się aby termin ważności odczynników był nie krótszy niż 7 miesięcy od daty dostawy, natomiast termin ważności kalibratorów i materiałów kontrolnych był nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
| 2 | Odczynnik do APTT – metoda krzepnięciowa, odczynnik gotowy do użycia, stabilność po otwarciu na pokładzie analizatora: nie mniej niż 10 dni. Konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 10 ml.
| 3 | Odczynnik do PT – możliwość wyrażenia jako INR i % testu Quicka, metoda krzepnięciowa, ISI równe lub zbliżone 1. Konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 10 ml.
| 4 | Odczynnik do fibrynogenu metodą Claussa, metoda krzepnięciowa, odczynnik: ciekły, gotowy do użycia, stabilność po otwarciu na pokładzie analizatora: nie mniej niż 200 h, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 4 ml.
| 5 | Odczynnik do D-Dimerów metoda immunologiczna, odczynnik: przeciwciała monoklonalne opłaszczone na mikrocząstkach lateksowych, stabilność na pokładzie analizatora: nie mniej niż 14 dni, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 6 ml, odczynnik prekalibrowany.
| 6 | AT III – test chromogenny oparty o oznaczenie poziomu trombiny. Odczynnik: liofilizowana trombina wołowa, stabilność na pokładzie analizatora: nie mniej niż 7 dni, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 3 ml.
| 7 | Odczynnik do czasu trombinowego, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 2 ml.
| Lp. | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Termin dostawy odczynników nie dłuższy niż 48 godz. |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 2 | Liniowość fibrynogenu w zakresie minimum 40-1200 mg/dl |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 3 | Możliwość oznaczeń PT i APTT do minimum 400 sek. |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 4 | Możliwość jednoczesnej pracy z dwoma różnymi seriami odczynnika na pokładzie analizatora. |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 5 | W czasie przestoju analizatora brak zużywania materiałów eksploatacyjnych |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
Ilość razem zdobytych punktów:
Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.