nr sprawy: ZP/PN/2020/53-sprzęt V					załącznik nr 1c do SIWZ - modyfikacja

Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 3

ultrasonograf – 1 kpl.

Producent		.................….................

Model			.................….................

Typ			.................….................

Kraj pochodzenia	.................….................

Rok produkcji		2020/2021 – sprzęt musi być fabrycznie nowy

(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane)

Cena:

| Nazwa | Ilość kpl. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonograf | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |

ilość wierszy należy wpisać (skopiować) w ilości odpowiadającej  ilości składników

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| Lp. | ## Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020 r. | TAK |  |
|  | Waga aparatu max 8kg | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 2,0 - 13,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu powyżej 200dB | TAK, podać |  |
|  | Monitor o przekątnej min. 15 cali umożliwiający obsługę aparatu za pomocą dotyku. | TAK, opisać |  |
|  | Rozdzielczość monitora Min. 1280 x 800 | TAK, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w gładzik obsługujący tzw. gesty umożliwiający intuicyjną obsługę. | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min. 1000 – Podać | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym SSD o pojemności nie mniejszej niż 150GB. | TAK, podać |  |
|  | Czas potrzebny na uruchomienie aparatu max. 30 sek. | TAK |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” Min. 20 | TAK, |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | TAK |  |
|  | Moduł łączności bezprzewodowej. | TAK |  |
|  | Dedykowany do aparatu wózek (2szt.) wyposażony w: - 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, - uchwyty na głowice, żel - podłączenie 3 głowic z możliwością ich przełączania z panelu sterowania - możliwość regulacji wysokości min 20 cm, - system dokujący aparat do wózka wraz z zasilaczem | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego min. 50 minut | TAK, podać |  |
|  | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniającą zwiększenie kontrastowej rozdzielczości. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja mająca na celu wykrywanie i zapobieganie artefaktom ruchowych w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera. | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków, (min 7 kątów) | TAK, opisać |  |
|  | - Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania w trybie B min. 1000 fps. | TAK |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji min 2cm do 30cm | TAK |  |
|  | Zakres powiększania obrazu min. 10 x | TAK |  |
|  | - Tryb M-mode | TAK |  |
|  | - Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 0 kącie korekcji min. +/- 3,5 m/s | TAK, podać |  |
|  | Regulacja bramki Dopplerowskiej min. od 1 – 20 mm | TAK |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej Min. +/-80 | TAK, podać |  |
|  | - Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | - Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | TAK |  |
|  | - Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |  |
|  | - Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |
|  | - Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie min: - medycyna ratunkowa - jama brzuszna - naczyniowe - małe narządy | TAK |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych Min. 4 pary | TAK |  |
|  | - Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych, małych narządów. Podać typ i producenta | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika 3(+/-1 MHz)-12 MHz (+/-1 MHz) | TAK |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK, podać |  |
|  | Szerokość matrycy 40 mm ( +/-5%) | TAK |  |
|  | Min. liczba elementów 128 | TAK, podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  |
|  | - Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ głowicy i producenta | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości 1,0(+/- 0,5 MHz) - 6,0 MHz (+/- 1 MHz) | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) – wymienić [MHz] – Podać wartość | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu II harmonicznej | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min 57 stopni | TAK, podać |  |
|  | liczba elementów – min. 128 | TAK, podać |  |
|  | - Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł DICOM 3.0. | TAK |  |
|  | Dedykowana do aparatu osłona panelu sterowania zabezpieczająca przed zabrudzeniami. | TAK |  |
|  | - Inne wymagania |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięce wraz z bezpłatnymi przeglądami min. 1/rok | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu (podjęcia naprawy) od momentu zgłoszenia do 48godzin (dni robocze) W przypadku naprawy trwającej więcej niż 7 dni roboczych, obowiązek wstawienia aparatu zastępczego o tych samych parametrach | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna urządzenia (Certyfikaty CE, deklaracje zgodności)(dostawa ze sprzętem) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja serwisowa oraz bezpłatne szkolenie z obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatem (realizowane w siedzibie zamawiającego) | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)