Formularz asortymentowo-cenowy

Sterylizator parowy	          Myjnia narzędziowa duża	       Myjnia narzędziowa mała

Producent			.................….................		.................….................		………………………

Model				.................….................		.................….................		……………………….

Typ				.................….................		.................….................		……………………….

Kraj pochodzenia		.................….................		.................….................		……………………….

Rok produkcji			.................….................		.................….................		………………………..

(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, nie powystawowe)

Cena:

| Nazwa | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylizator parowy | 1 kpl |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | 23% |  |  |
| Myjnia narzędziowa (duża) | 2 kpl |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | 23% |  |  |
| Myjnia narzędziowa (mała) | 1 kpl |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | 23% |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Sterylizator parowy

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: min. 2021 | Tak |  |  |
| 2. | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w ścianę | Tak |  |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w przelotową komorę o pojemności 6 jednostek wsadu, zgodnie z PN EN 285 | Tak |  |  |
| 4. | Max. wymiary zewnętrzne (sz. x wys. gł.) 1000 x 2000 x 1350 mm | Tak |  |  |
| 5. | Dostęp serwisowy z boku urządzenia, z prawej strony | Tak |  |  |
| 6. | Całkowita moc urządzenia nie przekraczająca 55 kW | Tak |  |  |
| 7. | Urządzenie umożliwiające sterylizację w temperaturze 121 - 134⁰C | Tak |  |  |
| 8. | Komora o wymiarach (sz. x wys. gł.) min. 660 x 660 x 990 mm, wykonana ze stali kwasoodpornej minimum klasy AISI 316L | Tak |  |  |
| 9. | Orurowanie wykonana ze stali kwasoodpornej minimum klasy AISI 316L | Tak |  |  |
| 10. | Wewnętrzne powierzchnie komory szlifowane, polerowane Ra max. 2µm | Tak |  |  |
| 11. | Wewnętrzne krawędzie komory zaokrąglone, dno komory nachylone. | Tak |  |  |
| 12. | Komora z pełnym płaszczem grzewczym w celu zapewnienia równomiernej dystrybucji temperatury we wnętrzu | Tak |  |  |
| 13 | Komora wyposażona w port walidacyjny | Tak |  |  |
| 14 | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i utrzymanie czystości. Brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki. | Tak |  |  |
| 15 | Orurowanie połączone ze sobą w sposób higieniczny, za pomocą klamer zapewniających całkowitą szczelność. | Tak |  |  |
| 16 | Komora wyposażona w 2 niezależne czujniki ciśnienia | Tak |  |  |
| 17 | Pomiar ciśnienia w komorze, niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | Tak |  |  |
| 18 | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm, wykonana ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI 316L | Tak |  |  |
| 19 | Inteligentny system napełniania wodą wytwornicy pary. Ilość wody zgodna z zadanym programem sterylizacyjnym | Tak |  |  |
| 20 | Drzwi komory przesuwne w płaszczyźnie pionowej w dół, wykonane ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |  |
| 21 | Drzwi komory sterowane pneumatycznie, wyposażone w system zatrzymujący ruch w przypadku natrafienia na przeszkodę oraz zabezpieczenie przed otwarciem drzwi po obu stronach jednocześnie | Tak |  |  |
| 22 | Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi, do momentu w którym ciśnienie w komorze nie osiągnie wartości ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |  |
| 23 | Urządzenie wyposażone w zawór zabezpieczający przez wpustem pary do komory, w przypadku gdy drzwi znajdują się w pozycji otwartej | Tak |  |  |
| 24 | Wszystkie zawory procesowe sterowane pneumatycznie | Tak |  |  |
| 25 | Powietrze przedostające się do komory, filtrowane filtrem absolutnym zapewniającym usunięcie min 99,99% zanieczyszczeń | Tak |  |  |
| 26 | Drzwi wyposażone w uszczelkę silikonową dociskaną parą, z gwarantowaną żywotnością min. 2500 cykli, potwierdzoną oświadczeniem producenta. | Tak |  |  |
| 27 | Programy sterylizacyjne, realizowane automatycznie | Tak |  |  |
| 28 | Urządzenie wyposażone w min. 5 walidowanych fabrycznie programów sterylizacyjnych | Tak |  |  |
| 29 | Urządzenie wyposażone w min. 2 programy testowe (Bowie&Dick, test szczelności) | Tak |  |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania rozgrzania urządzenia na początek dnia pracy o zadanej godzinie | Tak |  |  |
| 31 | Automatyczne wyłączenie urządzenia po zakończonym ostatnim procesie w danym dniu pracy | Tak |  |  |
| 32 | Urządzenie wyposażone w 3 manometry (ciśn. pary, płaszcza oraz komory) umieszczone na panelu czołowym | Tak |  |  |
| 33 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia zewnętrznego do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji | Tak |  |  |
| 34 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na wypadek awarii zasilania elektrycznego | Tak |  |  |
| 35 | Sterownik umożliwiający zapisanie min. 1000 cykli | Tak |  |  |
| 36 | Sterownik wyposażony w porty USB i Ethernet w celu podłączenia do systemu sieci szpitalnej. | Tak |  |  |
| 37 | Dostęp do sterownika zabezpieczony kodem – min. 3 poziomy dostępu | Tak |  |  |
| 38 | Możliwość zdalnego nadzoru serwisu, diagnozowania usterek, upgrade’u oprogramowania | Tak |  |  |
| 39 | Urządzenie wyposażone w system schładzania kondensatu. Temperatura odprowadzanych ścieków nie może przekraczać 60⁰C | Tak |  |  |
| 40 | Urządzenie sterowane z panelu frontowego, wyposażonego kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej min 5.7” | Tak |  |  |
| 41 | Obsługa oraz wszystkie komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |  |
| 42 | Urządzenie wyposażone w optyczną oraz dźwiękową sygnalizację alarmów | Tak |  |  |
| 43 | Urządzenie wyposażone w system podtrzymujący zasilanie w przypadku zaniku napięcia, pozwalający na dokończenie procesu lub jego podtrzymanie do czasu uruchomienia zasilania awaryjnego. | Tak |  |  |
| 44 | Wbudowana drukarka parametrów od strony załadowczej | Tak |  |  |
| 45 | Wydruk musi zawierać co najmniej informacje o: nr. seryjnym urządzenia, nr. wkładu, nazwie cyklu, wersji oprogramowania, czasie, temperaturze, ciśnieniu, czasie sterylizacji, czasie suszenia, alarmach | Tak |  |  |
| 46 | System automatycznego odmulania wytwornicy oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy | Tak |  |  |
| 47 | Wózek załadowczy i rozładowczy, kompatybilny z urządzeniem, wykonany z stali kwasoodpornej – 2szt. | Tak |  |  |
| 48 | Wózek wsadowy, dwupoziomowy o pojemności 6 jednostek STE – 1szt. | Tak |  |  |

Myjnia narzędziowa (Duża) 2KPL.

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |  |  |  |
| 49 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: min. 2021 | Tak |  |
| 50 | Urządzenie dwudrzwiowe, przelotowe, do zabudowy w ścianę | Tak |  |
| 51 | Drzwi w pełni przeszklone, przesuwne w dół | Tak |  |
| 52 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 900 x 1000 x 2100 mm | Tak |  |
| 53 | Pojemność komory max 450l, pozwalająca na umieszczenie 18 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 | Tak |  |
| 54 | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie (400V), moc maksymalna urządzenia 25kW | Tak |  |
| 55 | Zasilanie w wodę ¾” z możliwością podłączenia wody ciepłej, zimnej i zdemineralizowanej | Tak |  |
| 56 | Drzwi komory myjącej wykonane z podwójnego szkła, wyposażone w napęd elektryczny oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem obu drzwi | Tak |  |
| 57 | Ergonomiczna wysokość załadowcza urządzenia 750mm (±50mm) | Tak |  |
| 58 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób, pozwalający na łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję, bez wystających połączeń i elementów, których mycie jest utrudnione | Tak |  |
| 59 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) i obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L | Tak |  |
| 60 | Komora urządzenia wyposażona w oświetlenie LED | Tak |  |
| 61 | Urządzenie wyposażone w wydajną pompę cyrkulacyjną | Tak |  |
| 62 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 63 | System mechanicznych filtrów wody zużytej | Tak |  |
| 64 | Min. Trzy pompy środków chemicznych wyposażone w przepływomierze, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. | Tak |  |
| 65 | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy. | Tak |  |
| 66 | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
| 67 | Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach | Tak |  |
| 68 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
| 69 | Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |
| 70 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi. | Tak |  |
| 71 | Wbudowana drukarka parametrów cyklu | Tak |  |
| 72 | Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. | Tak |  |
| 73 | Długość cyklu standardowego dezynfekcji termicznej (zwalidowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 15883), nie przekraczająca 50 min. | Tak |  |
| 74 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
| 75 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
| 76 | Liczba programów mycia i dezynfekcji minimum 10 | Tak |  |
| 77 | Program fabryczny do oczyszczania, komory, zbiornika oraz orurowania z osadów mineralnych | Tak |  |
| 78 | System suszenia gorącym powietrzem z możliwością nastawienia temperatury i czasu. Dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny HEPA klasy min. H14 | Tak |  |
| 79 | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego | Tak |  |
| 80 | Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 7” po stronie załadowczej oraz rozładowczej | Tak |  |
| 81 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
| 82 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu <60dB | Tak |  |
| 83 | Wbudowane przyciski bezpieczeństwa po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
| 84 | Maksymalne zużycie wody 25l na fazę cyklu | Tak |  |
| 85 | Akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych oraz końca cyklu | Tak |  |
| 86 | Zużycie wody kontrolowane przez przepływomierze umieszczone na wlotach wody zimnej oraz zdemineralizowanej. | Tak |  |
| 87 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 – cz. 1, 2, 5, 6 | Tak |  |
| 88 | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia | Tak |  |
| 89 | Wyposażenie, łącznie dla 2 urządzeń: Wózek załadowczo-rozładowczy dostosowany do oferowanego urządzenia – 3 szt. Wózek wsadowy do mycia narzędzi na tacach siatkowych. Wózek o pojemności 15 tac o wymiarach 480 x 250 x 50mm. Wózek 5-cio poziomowy wyposażony w możliwość demontażu 4 górnych poziomów w celu mycia przedmiotów o większych gabarytach. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej – 2 szt. Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej. Wózek wyposażony w min. 55 przyłączy do narzędzi kanałowych. Możliwość jednoczesnego mycia min. 6 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych z 1/1 DIN – 1 szt. | Tak |  |

Myjnia narzędziowa (Mała) 1KPL.

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |  |  |  |
| 90 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji min. 2021 | Tak |  |
| 91 | Komora dwudrzwiowa, przelotowa | Tak |  |
| 92 | Drzwi w pełni przeszklone przesuwne w dół wykonane z hartowanego szkła | Tak |  |
| 93 | Wymiary zewnętrzne myjni nie przekraczające (szer. x gł. x wys.) 700 x 800 x 2000 mm | Tak |  |
| 94 | Maksymalna pojemność komory – 260l pozwalająca na umieszczenie 12 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 | Tak |  |
| 95 | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | Tak |  |
| 96 | Zasilanie elektryczne 400[V], zasilanie w wodę ¾” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 50[mm], maksymalna moc urządzenia 20kW | Tak |  |
| 97 | Napęd drzwi elektryczny, z zabezpieczeniem przed otwarciem obu drzwi jednocześnie | Tak |  |
| 98 | Ergonomiczna wysokość załadowcza urządzenia – 750mm ±50mm | Tak |  |
| 99 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest utrudnione. | Tak |  |
| 100 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L | Tak |  |
| 101 | Komora urządzenia z oświetleniem LED | Tak |  |
| 102 | Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną | Tak |  |
| 103 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 104 | System mechanicznych filtrów wody zużytej | Tak |  |
| 105 | Min. Trzy pompy środków chemicznych wyposażone w przepływomierze, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. | Tak |  |
| 106 | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy. | Tak |  |
| 107 | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
| 108 | Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach | Tak |  |
| 109 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
| 110 | Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |
| 111 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi. | Tak |  |
| 112 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
| 113 | Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 7” po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
| 114 | Wbudowana drukarka parametrów cyklu | Tak |  |
| 115 | Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. | Tak |  |
| 116 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
| 117 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
| 118 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
| 119 | System suszenia gorącym powietrzem z możliwością nastawienia temperatury i czasu. Dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny HEPA klasy min. H14 | Tak |  |
| 120 | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego | Tak |  |
| 121 | Długość cyklu standardowego dezynfekcji termicznej (zwalidowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 15883), nie przekraczająca 50 min | Tak |  |
| 122 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu <60dB | Tak |  |
| 123 | Wbudowane przyciski bezpieczeństwa po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
| 124 | Maksymalne zużycie wody 15l na fazę cyklu | Tak |  |
| 125 | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60 st. | Tak |  |
| 126 | Akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych oraz końca cyklu | Tak |  |
| 127 | Zużycie wody kontrolowane przez przepływomierze umieszczone na wlotach wody zimnej oraz zdemineralizowanej. | Tak |  |
| 128 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak |  |
| 129 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 – cz. 1, 2, 5, 6 | Tak |  |
| 130 | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia | Tak |  |
| 131 | Wyposażenie myjni: Wózek załadowczo-rozładowczy dostosowany do oferowanego urządzenia – 2 szt. Wózek wsadowy do mycia narzędzi na tacach siatkowych. Wózek o pojemności 10 tac o wymiarach 480 x 250 x 50mm. Wózek 5-cio poziomowy wyposażony w możliwość demontażu 4 górnych poziomów w celu mycia przedmiotów o większych gabarytach. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej – 1 szt. | Tak |  |

WYMAGANIA GWARANCYJNE I INSTALACYJNE

| 132 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 | Szkolenie personelu sterylizacji (wraz ze szkoleniem przypominającym po ok. roku eksploatacji) | Tak |  |
| 134 | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, Urządzenia i wytwórca spełniające wymagania norm i dyrektyw: 2014/35/EC (niskonapięciowa), 2014/30/EC (kompatybilności elektromagnetycznej), 2006/42/EC (maszynowa), 2014/68/EU (ciśnieniowa), PN-EN 285, ISO 9001, PN-EN ISO 13485, PN-EN 15883 Urządzenia posiadające potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak, załączyć |  |
| 135 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z częściami eksploatacyjnymi (min. 1/rok) | Tak |  |
| 135 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | 24m – 0pkt 36m. – 5pkt 48m. – 10pkt |  |
| 137 | Termin dostawy i montażu urządzeń max. 12 tygodni | 12 tyg. – 0pkt 8 tyg. – 5pkt 4 tyg. – 10pkt |  |
| 138 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak |  |
| 139 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak |  |
| 140 | Liczba napraw uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy) | Tak |  |
| 141 | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 142 | Instrukcja serwisowa wraz z bezpłatnym szkoleniem z obsługi serwisowej (potwierdzone certyfikatem i uprawniające do wykonywania czynności serwisowych przy urządzeniu bezterminowo) realizowane w siedzibie producenta. | Tak |  |
| 143 | Demontaż zainstalowanych u zamawiającego myjni narzędziowych oraz sterylizatora formaldehydowego | Tak |  |
| 144 | Instalacja i podłączenie zakupionych urządzeń do mediów zainstalowanych u Zamawiającego | Tak |  |
| 145 | Wykonanie estetycznej zabudowy sterylizatora ze stali nierdzewnej, integralnej z zamontowaną u Zamawiającego, wraz ze wszelkimi pracami budowlanymi niezbędnymi do instalacji i zabudowy sprzętu | Tak |  |
| 146 | Wykonanie modernizacji oraz uszczelnienia kanałów odpływowych pod sterylizatorami | Tak |  |
| 147 | Wykonanie zabudowy myjni narzędziowych ze stali kwasoodpornej wraz ze ścianką z kafelkami zgodnymi z zamontowanymi u Zamawiającego | Tak |  |
| 148 | Wykonanie krat/tac ociekowych lub odpływu liniowego umożliwiającego odprowadzenie ewentualnych wycieków z urządzeń do kanału odpływowego | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)