## zal-1
| znak sprawy: ZP/PN/2022/06 - okulistyka |  |  |  | ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 | Nazwa międzynarodowa | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Nr kalatogowy
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna Dodatek mocy do bliży +3,25D.,widzenie pośrednie +2,17D , przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie .Angulacja części haptycznych 0 stopni.Współczynnik refrakcji 1,55 ,średnica optyki 6,0 mm,długość całkowita 13,0 mm.Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali, moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3,75D zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna Dodatek mocy do bliży +3,25D.,widzenie pośrednie +2,17D , przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie .Angulacja części haptycznych 0 stopni.Współczynnik refrakcji 1,55 ,średnica optyki 6,0 mm,długość całkowita 13,0 mm.Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali. zakres dioptrażu +13,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV, angulacja części haptycznych 0 stopni , współczynnik refrakcji 1.55, średnica optyki 6,0 mm; długość całkowita 13,0 mm; zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie angulacja części haptycznych 0 stopni , współczynnik refrakcji 1.55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%,części haptyczne z PMMA o ukątowieniu 5-10 stopni, wielkość optyki 6,0 ,długość całkowita 13 mm. Zakres dioptrażu -5D do +30D (od 6do 30 co 0,5D).współczynnik refrakcji 1,55. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji:akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyk z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie, angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1,55 , średnica optyki 6,0 mm,długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) ,moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6D | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Materiał wiskoelastyczny typu hialuronian sodu o stężeniu 1,0% i pojemnośći 0,85 ml w sterylnej ampułkostrzykawce, o masie cząsteczkowej 2 500 000 Daltonów. Materiał wiskoelastyczny o wartości PH 7,2 ± 0,4 i osmolarności 310 ± 50. | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | WIskoelastyk do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie: 1%hialuronian sodu w obj.(0,55 ml) i preparat 3% hialuronian sodu + 4% siarczan chondroityny (0,50 ml) w sterylnym blistrze. | 250 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Fabrycznie załadowany i gotowy do użyci mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długośc implanta2,64mm,posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie. Do wyboru wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów i 200 mikrometrów | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Soczewka jednoczęściowa tylnokomorowa, asferyczna, dwuwypukła o wydłużonej głębi ostrości dzięki zastosowaniu technologii X-Wave na przedniej powierzchni, Soczewka wraz z kartridżem do implantacji; akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforem filtrującym światło niebieskie; ukątowanie części haptycznych 0 stopni, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0mm , zakres dioptrażu od +10,0D do +30,0D (co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Soczewka jednoczęściowa tylnokomorowa, asferyczna, toryczna, dwuwypukła o wydłużonej głębi ostrości dzięki zastosowaniu technologii X-Wave na przedniej powierzchni. Soczewka wraz z kartridżem do implantacji akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforem filtrującym światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni, średnica optyki 6,0 mm, dugość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od +10,0D do +30,0D (co 0,5D), współczynnik refrakcji 1,55, Moc cylindra soczewki: 1,00 1,50 2,25 3,00 3,75 | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Jednorazowa,sterylnie pakowana elastyczna wysuwana pętla pokryta drobnymi wypustkami do błon ILM lub ERM – 25g+ | 20 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Adapter do sklerotomii 20/23G | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Adapter do sklerotomii 20/25G | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Nić polipropylenowa 10/0 długość nici 20 cm,igła prosta x 2,szpatułka,średnica igły 0,15 ,długość 16,15 mm | 24 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Soczewka kontaktowa, sterylna, miękka, spełniająca funkcję soczewki opatrunkowej. Krzywizna 8,4 i 8,6. Moc: 0,00. Średnica 13,8 mm, uwodnienie 24%. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Zestaw narzędzi do implantacji soczewek: 2 indżektory, 2 pęsety. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Depozyt soczewek (ustalany przez zamawiającego): poz. 3 - 80 szt, poz. 4 - 40 szt. poz. 5 - 100 szt.
Pakiet 2 | Nazwa międzynarodowa | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Nr kalatogowy
1 | Retraktory tęczówkowe wielorazowe z polipropylenu z silikonową gumką,1 opakowanie=6 sztuk. | 3 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękaw irygacyjny do cięcia 2,2-2,4 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wielorazowa igła do fakoemulsyfikacji z rozszerzoną końcówką do cięcia 2,2-2,4 mm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Komora testowa, wielorazowa | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kaseta wielorazowa do aparatu Oertli Faros | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,bezaberacyjna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do -1D,(co 1D),31-40D(co 1D), Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania<90% | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,bezaberacyjna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -10- -7D (co 1D) i 41-50D(co 1D), Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania<90% | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,bezaberacyjna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do 9D,(co 1D),10-30D(co 0,5D), Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania<90%. W komplecie z injectorem. | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,dwówypukła,toryczna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od 15 do 25,0D (co 0,5D ), Zakres cylidnra Od 1.0 do 6D (co 0,5D) Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). W komplecie z injectoterm i markerem | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Injector jednorazowy do cięcia 2,0-2,2 | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych, Stężenie hialuronianu sodu: 1.4%.Objętość ampułkostrzykawki 1.0 ml. Masa cząsteczkowa 1,1 – 2,0 miliona Daltonów, Lepkość 30 tysięcy mPa*S. Osmolarność 270-340 mOsmol/L . | 1200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Nóż Slit 2.2 z osłonką, pojedynczo ostrzony, podgięty 45 st.,Nóż mikrochirurgiczny w systemie Slit, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji 2,2 mm, ścięty z góry, pojedynczo ostrzony, zagięty pod katem 45 stopni, matowy, z ostrzem nieruchomym, którego ostrze jest chronione ruchomą przesłoną aktywującą się za pomocą indykatora umieszczonego na trzonku noża (tryb suwakowy). | 400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Nóż MVR 1.15 (20 G) z osłonką, podgięty 45 st.Nóż mikrochirurgiczny w systemie MVR, zakrzywiony do paracentezy, o kalibracji 1.1 - 1.15 mm (20G), matowy, z ostrzem nieruchomym, którego ostrze jest chronione ruchomą przesłoną aktywującą się za pomocą indykatora umieszczonego na trzonku noża (tryb suwakowy). | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Nóż MVR 0.6 (23 G), prosty, do sklerotomii, Nóż mikrochirurgiczny w systemie MVR, prosty do paracentezy, o kalibracji 0.6 - 0.75 mm (23G), matowy. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Nóż Crescent 2.5 z osłonką, zagięty 55 st., ostrzony od góryNóż mikrochirurgiczny typu Crescent, zagięty, o kalibracji 2.5, matowy, z ostrzem nieruchomym, którego ostrze jest chronione ruchomą przesłoną aktywującą się za pomocą indykatora umieszczonego na trzonku noża (tryb suwakowy). | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | BSS 500 ml w szklanych butelkach | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Hydroksypropylometyloceluloza 2 % 2ml | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Jednorazowy, sterylny zestaw do witrektomii Faros 23G w składzie: kasetka z drenami- witrektom pneumatyczny o podwojnym cięciu, CF-Cytter 5000,- cpm-światłowód panoramiczny z osłoną dren do wymiany gazowej z filtrem, jednoetapowy zestaw trokarów samouszczelniających | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Jednorazowy, sterylny zestaw do witrektomii Faros 25G w składzie: kasetka z drenami- witrektom pneumatyczny o podwójnym cięciu 5000,- cpm-światłowód panoramiczny z osłoną dren do wymiany gazowej z filtrem, jednoetapowy zestaw trokarów samouszczelniających | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Zestaw do iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego: strzykawka 10 cc z uniwerslaną kaniulą 23/25/27g | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Oświetlenie żyrandolowe do posiadanego aparatu Faros 25G | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Jednorazowe noże do witrektomu SUS 20G | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Witrektom jednorazowy sterylny 23G, CF-Cutter | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Witrektom jednorazowy sterylny 25G CF-Cutter | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Kaniula Dual Bore 23G | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Kaniula Dual-Bore 25G | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Kaniula Flex Tip 23G 1mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Kaniula Flex Tip 6mm 23 G 3mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Kaniula Flex Tip 25G 0.8 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Kaniula Flex Tip 25G 3 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Konektor męsko-męski do drenów do witrektomii | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Endosonda laserowa zagięta 23G SMA | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Endosonda laserowa typu flex 23G | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Endosonda laserowa zagięta 25G SMA | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Endosonda laserowa typu flex 25G | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Igła fletowa jednorazowa z aspiracją aktywną 23G Flex Tip 1mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Igła fletowa jednorazowa z aspiracją aktywną 25G Flex Tip 1mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Kaniula do iniekcji 23G, tip wykonany z poliamidu 0,6x10mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Kaniula do iniekcji podsiatkówkowych 23G z wysuwaną z rękojesci za pomocą suwaka końcówką 41G , narzędzie jednorazowe | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Szpatuła 23G wysuwana z rękojeści za pomocą suwaka, narzędzie jednorazowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Diatermia punktowa nisko-temperaturowa, 677⁰C, jednorazowa, Końcówka w kształcie pętli, rozmiar 1/2 in. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Osłonka na oko pacjenta, uniwersalna, 7,5cnx6,5cm, 50szt=1op. | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Patyczki absorbujące w kształcie papierosa, 6,6 cmx5mm | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Patyczki absorbujące w kształcie papierosa, 6,6 cmx5mm | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Sterylny, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów do zabiegu zaćmy w składzie: serweta na stół FS2L rozmiar 100x120cm; serweta okulistyczna na pacjenta SMS 100x120 cm, z folią do nacięcia i torbą na płyny; podłokietniki- 20x50cm - 2 sztuki; strzykawka Luer Lock BD 10 ml- 1 szt.; strzykawka Luer Lock BD 5 ml- 2 szt.; strzykawka Luer Lock BD 3 ml- 1 szt.; igła o rozm. 0,4x40 27Gx1 1/2"- 1 szt.; kaniula o tępym końcu zagięta, do podawania wiskoelastyku 27Gx7/8’’ 2 szt.; kaniula do hydrodyssekcji 27Gx7/8’’ – 1szt; miseczka 60ml 1 szt.; fartuch Prime Light L 1 szt.; fartuch Prime Light XL 1 szt.; opatrunek na oko 1 szt.; plastikowa osłonka na oko 1 szt.; gaziki bawełniane 7,5x7,5 20 szt.; ręczniki – chłonna ściereczka 30x33cm 2 szt.; worek na tacę aparatu fako 30x33cm | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Depozyt soczewek (ustalany przez zamawiającego): poz. 8 - 150 szt |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 | Nazwa międzynarodowa | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Nr kalatogowy
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa , zwijalna jednoczęściowa, bezaberacyjna, optyka asferyczna. wykonana z akrylatu hydrofilnego z właściwościami hydrofobowymi. Stopień uwodnienia – ≥25%; część haptyczna: 13 mm; część optyczna: 6,0 mm, angulacja części optycznej: 0 stopni, - posiadajaca dodatek asferyczny -0,165 m korygujący asferyczność rogówkową; zakres mocy optycznej: minus (-) 10D do plus (+) 45D (co 0.5D); implantacja przez cięcie max 2.8mm; ostra krawędź na 360 stopniach części optycznej. Haptyki w kształcie litery C (bez otworów), Liczba Abbego = 58 z zestawem do implantacji | 1500 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zastawka Ahmeda ,redukująca ciśnienie wewnątrzgałkowe,wykonana z silikonu,szerokość 13,00 mm ,grubość 0,9mm,długość 16,0 mm,długość rurki 25,0 mm.Powierzchnia zaworu 184,0mm.Wewnętrzna średnica rurki 0,305 mm,zewnętrzna średnica rurki 0,635 mm | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Oslonka oczna przejrzysta uniwersalna ,sterylna ,z otworkami wentylacyjnymi,gładkie krawędzie,pakowana pojedyńczo | 2000 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Pałeczki absorbcyjne,sterylne, do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych | 4800 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Patyczki spongostanowe z PVA ,jałowe trójkąty,materiał do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych | 2400 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Nóż do mikrochirurgii jaskry przeznaczony do usuwania beleczkowania | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Depozyt soczewek (ustalany przez zamawiającego): poz. 1 - 150 szt |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 | Nazwa międzynarodowa | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Nr kalatogowy
1 | Przystawka do iniekcji doszklistkowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. Przeznaczona do strzykawek ze zintegrowaną igłą. | 2000 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przystawka do iniekcji doszklistkowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. Przeznaczona do strzykawek ze zdejmowaną igłą. | 2000 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. Wyposażona w uszczelkę na igle. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym. 23Ga | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej.Wyposażona w uszczelkę na igle. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym 25Ga | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kaniula dedykowana do iniekcji podsiatkówkowych. Końcówka wykonana z Polyimidu. | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw 3 trokarów z silikonowym zaworem o rozmiarze 25Ga. Trokary umieszczone na inserterach z oznaczeniem odległości na twardówce 3mm oraz 4mm. W zestawie dedykowana silikonową rurka infuzyjna kompatybilna z podawaniem BSS, gazu, oleju silikonowego. | 3 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw 3 trokarów z silikonowym zaworem o rozmiarze 23Ga. Trokary umieszczone na inserterach z oznaczeniem odległości na twardówce 3mm oraz 4mm. W zestawie dedykowana silikonową rurka infuzyjna kompatybilna z podawaniem BSS, gazu, oleju silikonowego. | 3 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Urządzenie do rozszerzania oraz udrażniania przewodu nosowo-łzowego. Zestaw składa się z półelastycznej prowadnicy z napełnianym powietrzem balonem wykonanym z Nylon Polyn o średnicy 2mm. W zestawie pompka z ciśnieniomierzem oraz zaworem spustowym. | 20 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Miarka do wyznaczenia długosci rurki do intubacji | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Monokanalikowy system do intubacji dróg łzowych. W zestawie inserter z prowadnicą. Sterylny, wykonany z silikonu medycznego o średnicy 0,64mm zakończonym 3mm zatyczką punktu łzowego. System po zwolnieniu zawleczki pozwala na samoistne umieszczenie silikonowej rurki w kanaliku łzowym. Rozmiary: 15mm, 20mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Inserter do wprowadzania zestawów do intubacji dróg łzowych. Inserter składający się z systemu do rozszerzania zatyczki oraz końcówki do dylatacji punktu łzowego. | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 | Nazwa międzynarodowa | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Nr kalatogowy
1 | Barwnik błękitu trypanu o stężeniu 0.05% w fiolce o pojemności 1.5 ml. W opakowaniu 6 szt | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Opakowanie 6 sterylnych ampułkostrzykawek 0,7 ml | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Gaz rozprężający stosowany do tamponady siatkówki SF6 o objętości 75 ml w wielowartstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawiera zestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, 0.20 um filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Gaz rozprężający stosowany do tamponady siatkówki C3F8 o objętości 75 ml w wielowartstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawiera zestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, 0.20 um filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw do iniekcji gazów w składzie; 60 ml strzykawka, igła 30G, 0.20 um filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta | 100 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Perfluorowęglowodór dzisięciowęglowy C10F18 w szklanej fiolce 7ml, pierścieniowa struktura cząsteczki, masa cząsteczkowa 462 g/mol, lepkość w temper. 15-35 st.C - od 6.2 do 4.4 mPas, ciężar właściwy w temp. 20 st.C -1.917 – 1.94 g/ml, współczynik refrakcji w temp. 20 st.C-1.31, temp. wrzenia 140 st.C, napięcie pary wodnej 13 mm Hg, stosowany podczas zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. produkt posiada bezpośrednie testy cytotoksyczności zgodne z ISO 10993-5. Produkt wolny od kwasu perfluorooktanowego | 100 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Olej silikonowy 1300 cS - 100% polidwumetylosiloksan o bardzo wysokim stopniu oczyszczenia - w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Olej silikonowy 5700 cS - 100% polidwumetylosiloksan o bardzo wysokim stopniu oczyszczenia - w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Zestaw do podaży oleju silikonowego kompatybilny z aparatem Orbit, OS3, OS4, Faros, R-Evolution | 40 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Trepan biorcy jednorazowy ,sterylny,próżniowy ze strzykawką aspiracyjną 5 cm3. Rozmiary 6.0;6.5; 7.0;7.25;7.50;7.75;8.0;8.25;8.50;8.75;9.0 mm. W zestawie ze znacznikiem (rozmiary podawane przy zamówieniu) | 40 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Punch próżniowy jednorazowy, zbudowany z unikalnej podstawy zapewniającej stabilną platformę, którą dzięki specjalnemu miejscu na palce można łatwo utrzymać w miejscu podczas przygotowywania dawcy, silikonowy łącznik do strzykawki 5 ml ze sprężynką, okna wizualizacji 360° dla większej dokładności cięcia, dwustronne ostrze, otwory na znaczniki służące do kontrolowania płatka. Rozmiar: 6,5mm-6,75mm-7,0mm-7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm-9,5mm. (rozmiary podawane przy zamówieniu) | 40 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Ostrze trepanu biorcy, jednorazowe, sterylne, stal nierdzewna, rozmiar: 7,0; 7,25; 7,5; 7,73; 8,0; 8,25; 8,5, | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Trepan do pobrań ze stali nierdzewnej z radełkowaną częścią chwytną. Dostępny w rozmiarach 15 mm, 17 mm, 18 mm, jednorazowy, dostarczany pojedyńczo. | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, dwuwypukła progresywna asferyczna EDOF, toryczna materiał kopolimer z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV Uwodnienie: 25% Współczynnik refrakcji: 1.46 Moc optyczna: 0D do +30D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D) Średnica optyczna: 6 mm Długość całkowita: 10.75 mm Angulacja: 5 st Stała A-Constant: 118.6 Soczewka pre-loaded dostarczana wraz z injektorem | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Soczewka wewnątrzgałkowa EDOF Proxa budowa: cztery części haptyczne Materiał: kopolimer Średnica optyczna: 6 mm Średnica całkowita: 10.75 mm Angulacja: 5 stopni Konstrukcja optyki: dwuwypukła progresywna EDOF, asferyczna podwójna krawędź ostra Moc optyczna:0D do +30D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D) Głębokość komory przedniej: 5.32 mm Stała A: 118.6 Soczewka preloaded z injektorem | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, toryczna materiał kopolimer, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV Uwodnienie: 25% Średnica optyczna: 6 mm Długość całkowita: 10.75 mm Angulacja: 5 st Współczynnik refrakcji: 1.46 Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D) Stała A-Constant: 118.6 Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D) Soczewka preloaded z injektorem | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Zestaw do goniotomii z irygacją i aspiracją oraz końcówkami bimanualnymi typu luer lock, jednorazowy, sterylny Szlifowane laserowo ząbkowane ostrze Zaokrąglony podnóżek pozwala na precyzyjne prowadzenie wzdłuż kanału Schlemma W zestawie wraz z nożem jednorazowy SLIT 1,8 mm z osłonką Kompatybilny z każdą aparaturą Phaco. | 25 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Jednorazowy sterylny zestaw medyczny do zabiegu kanaloplastyki, zawierający mikrocewnik i wkręcany iniektor do wiskoelastyku. Mikrocewnik do kanaloplastyki w rozmiarze 250 mikronów z wbudowaną końcówką do podaży wiskoelastyku oraz z wbudowanym światłowodem z atraumatyczną końcówką. Kompatybilny ze źródłem światła iLumin. | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Kohezyjny, hialuronian sodu, stężenie 1 %, postać biopolimeru, objętość 0,55ml. W opakowaniu fabrycznym: ampułkostrzykawka, kaniula 27ga w sterylnym blistrze | 50 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Kaniula 23G do usuwania oleju silikonowego | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Kaniula Flextip 23G z silikonową końcówką o długości 1 mm o długości 32 mm. W op 5 szt | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Kaniula Flextip 25G z silikonową końcówką o długości 1 mm o długości 32 mm. W op 5 szt | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Kaniula PolyTip 25G podsiatkówkowa 38G /41G(0.12mm) x 5mm silikonowa końcówka, długość kaniuli 25 mm. W op 5 szt | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Kaniula DualBore 23G. W opakowaniu 5 szt | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Pęseta Eckardt 23G typu slim, jednorazowa z precyzyjnie łąpiącym końcem. Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rekojeści slim 60 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 8 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Pęseta Eckardt 25 G typu slim, jednorazowa z precyzyjnie łąpiącym końcem. Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rekojeści slim 60 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Pęseta witrektomijna ILM 23G z zwiększoną powierzchnią chwytną, koszykowa, jednorazowa,Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Pęseta witrektomijna ILM 25G z zwiększoną powierzchnią chwytną, koszykowa, jednorazowa,Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Pęseta witrektomijna Tano 23Gkoszykowa, jednorazowa,Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Pęseta ząbkowana 23G koszykowa. Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Pęseta do witrektomii z łapiącym końcem 23G koszykowa. Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Nożyczki horyzontalne 23G koszykowe. Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Pęseta Castroviejo 0.12 mm, 1x2 ząbki - długość części roboczej 8 mm - płaska rękojeść - długość całkowita 115 mm - narzędzie tytanowe | 4 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Pęseta anatomiczna z 6 mm częścią roboczą prosta płaska rękojeść długość całkowita 115 mm narzędzie tytanowe | 4 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Pęseta do kapsuloreksji Inamura do cięcia 1.5 mm zagięta część robocza o długości 9.5 mm dwa znaczniki 2.5 mm oraz 5.0 mm długość całkowita 110 mm narzędzie tytanowe | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Penseta krzyżowa do kapsuloreksji do cięcia rogówkowego, - przez cięcie1.5mm - długość robocza 11.0mm - znaczniki poprzeczne na 2.5mm i 5.0mm - długość całkowita 119mm -narzędzie tytanowe | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Rozwórka rozkręcana Liebermann 15 mm skroniowa długość całkowita 78 mm narzędzie tytanowe | 4 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Pęseta Kelman McPherson z 6 mm platformą roboczą - 45° zagięta końcówka, długość ramienia 7mm - płaska rękojeść, długość calkowita 90 mm - narzędzie tytanowe | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Czoper Rosen - ostra końcówka - długość końcówki 0.8 mm - zagięty pod kątem 45 stopni - długość części roboczej 10 mm - obrotowa rękojeść - długość całkowita 118 mm - narzędzie tytanowe | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Bimanualna rękojeść irygacyjna do użytku z wymiennymi końcówkami | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Bimanualna rękojeść aspiracyjna do użytku z wymiennymi końcówkami | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Końcówka irygacyjna 22G wymienna, kompatybilna z rękojeścią z pkt. 41 | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Końcówka aspiracyjna 22G wymienna, kompatybilna z rękojeścią z pkt. 41 | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Końcówka aspiracyjna 22G wymienna, smukła z portem 0.3 mm, kompatybilna z rękojeścią z pkt. 41 | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Pierścień typu Malyugin ring o wielkości 6,25 mm - niezbędny do zabiegów zaćmy - materiał: polipropylen - kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego - produkt sterylny | 25 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Retraktory do stabilizacji torby soczewki, jednorazowe, zagięcie na końcu w kształcie litery V, część zagięta spłaszczona i zaokrąglona na końcu, silikonowy pierścień stabilizujący, jałowe pakowane po 4 w blistrze. | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Retraktory do stabilizacji torby soczewki, jednorazowe, zagięcie na końcu owalnie zakończone, część zagięta spłaszczona i zaokrąglona na końcu, silikonowy pierścień stabilizujący, jałowe pakowane po 4 w blistrze. | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Do punktu 19 zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania źródła światła iLumin do przeprowadzania zabiegów kanaloplastyki - kompatybilne z mikrocewnikiem 250 mikronów. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0