## Arkusz1
| ZP/PN/2022/11-naczyniówka | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ-modyfikacja
Dane Wykonawcy: ….................................................
Formularz asortymentowo-cenowy
pakiet nr 1
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1 | Stengraft stalowy do aorty piersiowej, wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce : - posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej w rozmiarach od 22 do 42 mm średnicy oraz od 77 do 216 mm długości, posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej oraz w części dystalnej fiksację za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w haczyki. - dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 20 i 22 F. Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. Migawkową. - System może być dostarczany w wersji jedno lub dwuczęściowej oraz w wersji dissection wraz ze stentem samorozprężalnym bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień potwierdzone IFU. - Dostępna zamiana na stengraft piersiowy nitinolowy w śr. od 18 do 46 mm w dł. od 105 mm do 233 mm, załadowany do systemu wprowadzającego o średnicy 16, 18 i 20 F w zależności od średnicy stentgraftu | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Stengraft stalowy do aorty brzusznej lub piersiowej, uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce : - posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej - w przypadkach uczulenia na nikiel istnieje możliwość użycia takiego systemu - składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. - posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 26 mm wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka oraz w cięgła umożliwiające kontrolowane uwalnianie części proksymalnej i dystalnej stentgraftu - oferowany jest w rozmiarach : rozmiar MB 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36 [ mm ] i różnych długościach nogi kontralateralnej MB : 82 , 96 , 111 , 125 , 140 [ mm ]. - rozmiar średnic nogawek 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm przy długościach 39, 56, 74, 90, 107,122 [ mm ] . - dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-22 F (body) i 14 i 16F (nogawki) . Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. Migawkową. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania: 1. Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej 2. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE 3. Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków 4. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) 5. Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm 6. Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi 7. Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków 8. Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) 9. Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr 10. W zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki 11. Zestaw składa się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2. | Stentgraft aortalny brzuszny podnerkowy o budowie wielomodułowej 1. wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE 2. umocowanie podnerkowe w postaci haczyków 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) 4. Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm 5. Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi 6. Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków 7. Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) 8. Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr 9. W zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki 10. W zestawie oprócz ramienia głównego i nogi przeciwległej znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3. | Stentgraft do zaopatrywania tętnic biodrowych: - Stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej - Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - Dwuetapowy system rozprężania głównego ramienia stentgraftu - Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - Niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr dla części głównej stentgraftu i 12 F dla komponentu do tętnicy biodrowej wewnętrznej | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4. | Stentgraft piersiowy z możliwością doginania do krzywizy łuku aorty: 1. Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu 2. Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej 4. Etapowy system uwalniania z możliwością zagięcia stentgraftu 5. System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr 6. Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm 7. Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm 8. Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 3
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stentgraft aorty brzusznej (wraz z akcesoriami): • rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem • mocowanie nadnerkowe – dodatkowe haczyki podnerkowe • możliwość zaopatrzenia aorty o wygięciu szyi proksymalnej do 75 stopni • system 3-modułowy z przedłużkami proksymalnymi (cuff) i dystalnymi • średnica proksymalna korpusu od 20 do 36mm, średnica dystalna nóg od 9 do 24mm • dodatkowe mocowanie odnóg – tępe haczyki zapobiegające migracji • przedłużki aortalne i biodrowe (proste i kloszowe) umożliwiają przedłużenie systemu i dopasowanie do anatomii pacjenta • precyzyjny system wprowadzający – stopniowe otwieranie stentgraftu za pomocą pokrętła, proksymalny koniec otwierany po rozprężeniu stentgratu, dystalny koniec ipsilateralny po wszczepieniu odnogi kontrlateralnej • system wprowadzający korpus główny służy jako koszulka do wprowadzenia odnogi ipsilateralnej • niskoprofilowy system wprowadzający 18 lub 19F dla korpusu głównego oraz 13 lub 14F dla odnóg • możliwość zamiany na stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy zgodny z powyższymi parametrami oraz dostarczany w zestawie z okluderem • w zestawie dwa prowadniki sztywne, cewnik kalibrowany typu pig tail, koszula naczyniowa 14F, balon do modelowania | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2. | Stentgraft aorty piersiowej (wraz z akcesoriami): • rusztowanie z elekrtopolerownego nitinolu, powleczone poliestrem • atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej • stentgraft upakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona bardziej sztywna, wewnętrzna – elastyczna • proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu • stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy, wzmacniający konstrukcję stentgraftu • zakres średnic stentgraftu: 22-46 mm, długości: 100, 150, 200 oraz 250 mm; dostępność stentgraftów prostych i stożkowych • znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego • w zestawie prowadnik sztywny, cewnik kalibrowany typu pig tail, koszula naczyniowa 14-24F, balon do modelowania | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 4
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stentgraft brzuszny rozwidlony • stentgraft brzuszny rozwidlony, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • budowa dwuczęściowa - część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • konfiguracja proksymalnego końca systemu - FreeFlo umożliwia nadnerkową fiksację w przypadku tętniaków z krótką proksymalną szyją - minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, kąt zagięcia do 75º • stent nadnerkowy z elementami kotwiczącymi wycinany a jednego kawałka metalu (bez lutów ani spawów) • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej: 103, 124, 145, 166mm; długość nogawek 82, 93, 124,156, 199mm • ekstensje aortalne i biodrowe (proste i kloszowe) umożliwiają przedłużenie systemu i dopasowanie do anatomii pacjenta • standardowo dostępne stentgrafty typu „abdominal tube” – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych • bezpieczny system wprowadzający umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania graftu • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego • w zestawie znajduje się cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy • stentgraft brzuszny jednostronny (aorto-uni-iliac), o budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej 154 - 271mm, z możliwością dalszego przedłużania • do systemów aorto-uni-iliac dołączany jest okluder; średnica okludera 8-24mm, długość okludera 31-35mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych W skład zestawu wchodzą: • cewnik balonowy do modelowania stentgraftu • introducery naczyniowe kompatybilne z balonem i systemem wprowadzającym stentgraftu • prowadniki sztywne | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2. | Stentgraft aortalny piersiowy • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości i jednowłóknowym utkaniu, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą metalowymi elementami • szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22–46mm (części proste), 26-46mm (części zwężające się); długość części pokrytej 100-212mm • system wprowadzający zapewniający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania; średnica systemu wprowadzającego 22 – 25 FR dla wszystkich rozmiarów • uwalnianie stent-graftu przebiega dwuetapowo, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stent-graftu, uwalniania jest korona – co zapewnia precyzję pozycjonowania • stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną – FreeFlo®, uwalnianej po rozprężeniu całej protezy. • w standardzie dostępne modele o zakończeniu bliższego końca stentgraftu w postaci sinusoidy pokrytej tkaniną równo z obwodem graftu – Closed Web®, o średnicy 22-46mm; • na brzegu bliższego końca stentgraftu obecna sprężyna dociskająca tkaninę do ściany naczynia – we wszystkich typach zakończeń • w standardzie dostępne są modele proste i temperowane oraz dwa typy zakończeń dalszego końca stentgraftu – sinusoida pokryta tkaniną równo z obwodem graftu (Closed Web®) i sinusoida nie pokryta tkaniną - Bare Spring® - (możliwość implantacji bezpośrednio nad pniem trzewnym) • materiał z którego wykonany jest stentgraft, markery platynowo-irydowe na brzegach pokrycia oraz na rusztowaniu stentgraftu zapewniają optymalną widoczność w obrazie rtg • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego • w zestawie znajduje się cewnik balonowy do ew. modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm W skład zestawu wchodzą: • cewnik balonowy do modelowania stentgraftu • introducer naczyniowy kompatybilny z balonem i systemem wprowadzającym stentgraftu • prowadnik sztywny Koszulka sterowalna Średnica wew. : 6.5F, 7F, 8.5F Długość robocza koszulki: 45 cm i 55 cm Długość zagięcia końcówki koszulki przy kącie 180 stopni: 9mm, 17 mm, 22 mm Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych. Do wyboru przy zamówieniu | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Koszulka sterowalna Średnica wew. : 6.5F, 7F, 8.5F Długość robocza koszulki: 45 cm i 55 cm Długość zagięcia końcówki koszulki przy kącie 180 stopni: 9mm, 17 mm, 22 mm | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych: Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 5
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Zamykacz naczyniowy Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F. Zestaw składający się z 3 elementów: - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2. | System neuroprojekcji System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3. | Stent szyjny otwrarto/zamknięto komórkowy Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4. | PTA Catheter Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji długość systemu 135cm dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm dostępne długości 15-40 mm ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5. | PTA Catheter Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji - dlugosc systemu dostawczego 143 cm - dostepne srednice od 1,5 do 5mm i dl 12,15,20mm a dla srednic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, rbp 18 atm NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6. | Prowadnik zabiegowy Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7. | PTA Catheter Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt. | 50 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 6
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stentgraft obwodowy kryty samorozprężalny Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm. Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035", na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem, zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr. | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2. | Stentgraft obwodowy kryty rozprężany na balonie Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm. | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3. | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych. Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.Koszulka 6F.Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm.Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm.Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4. | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych. Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej.System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.Koszulka 6F.Średnice stentów 6,7mm dostępne w długościach stentów: 200 mm .Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. Długości systemu wprowadzającego 80cm i 135 cm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5. | VStent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych (P1, P2, P3) do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych Stent samorozprężalny, nitinolowy do tętnicy udowej i podkolanowej (P1,P2,P3), wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej.System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 5F. Średnice stentów 5 mm o długościach 20,30,40,60,80,100,120,150,170 oraz średnice 6,7 o długościach: 20,30,40,60,80,100,120. Długości systemu wprowadzającego 80cm i 135 cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. System GeoAlign - umożliwiający ograniczenie promieniowania | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6. | Cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych. Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7. | Cewnik balonowy do rozszerzania zwężeń w tetnicach obwodowych i do leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych oraz do doprężania stentów. Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu. | szt. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 7
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1 | Prowadnik diagnostyczny, Prowadnik pokryty oplotem drucianym pokrytym PTFE metodą zanurzeniową. Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”. Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm. Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm). Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem. Dostępne końcówki: Fixed Core, Moveable Core, Double Ended, Newton, New Bentson, Heavy Duty Fixed Core, Rosen Heavy Duty. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Prowadnik specjalistyczny 0,018"Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej powłoką ICE. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Prowadnik specjalistyczny 0,014, Prowadnik z rdzeniem ze stali nierdzewnej pokrywany hydrofilnie w części dystalnej. Sztywności końcówek 3g i 6g. Końcówka cieniująca o długości 2cm. Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część taperowana na długości 8 oraz 11cm. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Prowadnik do stentgraftow, Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C. Super sztywny o miękkiej (11 lub 16cm). Końcówka widoczna we fluoroskopii wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem, długość końcówki cieniującej 11cm i 16cm. Średnica 0,035” Długości: 185 i 300 cm | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Prowadniki specjalistyczne 0,014" oraz 0,018" do tętnic nerkowych. rowadnik specjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dystalny odcinek pokryty powłoką niehydrofilną, odcinek proksymalny pokryty teflonem Prowadnik z taperwanym rdzeniem w części dystalnej: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”. Sztywnoi końcówek 1,3g i 1,7g dla wersji 0,014" oraz 2g i 4g dla wersji 0,018". | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Strzykawka wysokocisnieniowa, Strzykawka wysokociśnieniowa. Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie. Pojemność 20cm sześciennych. Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: ATM i kPa. Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka. Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Koszulki naczyniowe, ntroducer pokryty powłoką silikonową. Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy. Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę. Kółko do przyszycia. Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki. Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F. | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | Balon do czasowej okluzji, Cewnik balonowy podatny do czasowej okluzji naczynia, wykonany z latexu. Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. Średnice balonu: 20/27/33/40mm. Dwa markery obrazujące końce balonu wykonane z tantalu. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
9 | Stent samorozprężalny obwodowy, Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego. Stent hybrydowy zamkniętokomórkowy na obu końcach i otwartokomórkowy w części środkowej. Średnice stentu: 5 -14 mm. Długości stentu: 20 – 120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”. Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
10 | Stent samorozprężalny do tetnicy udowej powierzchownej, Stent samorozprężalny nitynolowy. Średnice: 5-8 mm. Długości: 20 – 150 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką za pomocą pokrętła. System dostarczania zbudowany z trzech współosiowych szaftów stabilizującyi minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
11 | tent samorozprężalny obwodowy, STENT samorozprezalny, zamkniętokomorkowy, repozycjonowalny stent wykonany ze stopu stali stopu stopu kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu, pleciony na kształt siatki z drutu z platynowym rdzeniem, o dużej sile radialnej i elastyczności, całkowicie repozycjonowany, dobrze widoczny we fluoroskopii, bez konieczności posiadania markerów. Srednice 5-24 mm i długości od 23 mm do 145 mm, system wprowadzający 75 cm i 135 cm, dedykowany do stosowania w tętnicach i żyłach obwodowych. System dostawczy 0,035 OTW, niski profil 6F. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
12 | Stent rozprężany na balonie obwodowy, Stent wycinany zamontowany na cewniku balonowym ze stopu stali nierdzewnej , zamontowany fabrycznie na balonie. Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika 75 oraz 135cm. RBP 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej sile radialnej. Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm) z możłiwością postdylatacji do 9mm, 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) z możliwością postdylatacji do 11mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopii. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
13 | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych , Stent zamontowany na cewniku balonowym. Stent wykonany ze stopu stali nierdzewnej 316L. Rozmiary stentu: średnice 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”. Cewnik dostawczy w systemie Monorail. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm. Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
14 | Cewniki balonowe - szyja, Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
15 | Stent szyjny, Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
16 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji, Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
17 | Coile odczepiane, Rozmiary 0,018” i 0,035" , Średnice 2-22 mm. Dostępne długości 40-600 mm Spirale wykonane ze stopu platyny. Pokrycie włóknami PET (Dacron). Prosty w obsłudze, zewnętrzny, mechaniczny system odczepiania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń (elektrycznych, gwintowanych itp.) do uwalniania spiral. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
18 | Spirale do embolizacji, pirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizacje. Kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju. Długość spirali w introducerze 10-85mm; wymiary spirali rozprężonej 2-11mm. Dostępne kształty: VortX, VortX Diamond, Multi Loop, Figure 8-18, Multi Loop 8-18, Complex Helical | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| ŁĄCZNIE PAKIET 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0