## Arkusz1
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 01 | 1 | Paski do badania poziomu glikemii z kompatybilnymi glukometrami. | 90000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Warunki :w przypadku wygrania przetargu firma dostarczy w cenie pasków 1.glukometry 45 sztuk posiadajace automatyczny wyrzut paska, zakres pomiaru glukozy we krwi 10-600mg/dl dl próbek krwi włośniczkowej ,żylnej ,tętniczej i noworodkowej, poziom hematokrytu 10-70 % automatyczny wyrzutnik paska testowego;zestaw płynów kontrolnych na trzech pozimach (niski normalny wysoki) z terminem przydatności do użytku minimum 6 miesiecy. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i wymianę urządzenia na nowe w przypadku awarii lub uszkodzenia. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników oraz walidację glukometrów raz na pół roku w siedzibie szpitala,dostarczy zestaw płynów kontrolnych bezpłatnie wg potrzeb.
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 02 | 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki umieszczone zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwięków. Rozmiar S-XXL. | 800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 2 | Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram. min 54g/m2) 150 x 200cm nieprzylepna na stól instrumentariuszki | 800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 3 | Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram.min.54g/m2) 45 x 75cm nieprzylepna | 8000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 4 | Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram.min.54g/m2) 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5cm nieprzylepna | 5500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 5 | Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram.min.54g/m2) 50x50cm nieprzylepna | 7000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 6 | Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram.min.54g/m2) 75 x 90cm nieprzylepna | 7000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 7 | 2Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram.min.54g/m2) 75 x 90cm samoprzylepna | 7000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 8 | Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram.min.54g/m2) 75 x 90cm z otworem o średnicy 7cm samoprzylepna | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 9 | Jałowa serweta dwuwarstwowa(gram.min.54g/m2) 90x150cm nieprzylepna | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 10 | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów o składzie:3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) Opakowanie Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny. | 100 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 11 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II oskładzie: 1 x kleszczyki typu kocher 14 cm 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki (Pagasling Nr 3) 1 x serweta włókninowa nie przylepna 38x45 cm.. | 10 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 12 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku o składzie: 1 x pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5 cm 1 x pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5 cm 6 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki. Opakowanie Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. | 10 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 13 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. .Troki umieszczone zgodnie zprocedurami postępowania aseptycznego.Szwy wykonane techniką ultradźwięków.Rozmiar M-XXL | 40000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 14 | Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 450%) o wymiarach 80x145cm Waga podstawowa całości obłożenia min 90g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana . | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 15 | Zestaw uniwersalny o składzie :1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200x175cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90 cm, taśma samoprzylepna 10x50 cm , 4 ręczniki. | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 16 | Serweta sterylna100x120cm z workiem do zbórki płynów | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 17 | obłożenie do cięcia cesarskiego o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x 145 cm, składana teleskopowo 1 x serweta do cięcia cesarskiego 250/200 x 315 cm, otwór 29 x 19 cm 1 x serweta (kocyk) dla noworodka 5 x chusta brzuszna z gazy z chipem RTG 45x 45 cm 4 warstwy 20 nitek biała 20 x kompres z gazy RTG 10x 10 cm 12 warstw 17 nitek a 10 sztuk 1 x opatrunek pooperacyjny, chłonny, przylepny 25 x 10 cm 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml niebieska 1 x skalpel jednorazowy nr 24 1 x czapeczka dla noworodka | 10 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 18 | Pieluchomajtki dla osób nietrzymających moczu z ultrachłonnym wkładem z warstwą Dry Plus o anatomicznym kształcie, wykonane z miękkiego laminatu oraz włókniny.Zawierają superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizujący nieprzyjemne zapach.Wszystkie rozmiary | 35000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 19 | Sterylny zestaw do cewnikowania jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm; 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki; 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm; 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm; 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana); 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2,różowa, (zapakowana); 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g; 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml; 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet | 80 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 20 | Jałowe rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bezpudrowe wykonane z polichloroprenu lub polizoprenu z wewnętrzną stroną polimerową . W pełni anatomiczny kształt. Wymagane jest aby rękawice posiadały teksturowane powierzchnie i cienki materiał (wzmocnienie w wrażliwości dotykowej.Deklaracja zgodności CE.Pakowane parami w szczelne opakowaniagwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia.Wyrażne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i na rękawicy Rozmiar od 6.0 do8,5 co 0,5 | 5000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 21 | Jałowe rękawice chirurgiczne. Lateksowe, bezpudrowe. Wewnętrzna strona z pokryciem polimerowym. Łatwość zakładania rękawicy przy dłoniach wilgotnych jak i suchych.Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed przyspieszonym starzeniem jaką powinna charakteryzować się rękawica.W pełni anatomiczny kształt.Deklaracja zgodności CE. | 10000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 22 | Taśma samoprzylepna 10x50cm ,opakowanie a 1 lub 2szt. | 2300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 23 | Jałowa serweta operacyjna 17nit.4warstw,po wstępnym praniu 45x70cm z nitką radiacyjną i tasiemką,pakowane a'2szt. | 5000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 24 | zestawu z dużym turbanem o następującym 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta typu turban 2-warst. (PP+PE, gramatura 55 g/m2) 100 x 65 cm + 90 x 75 cm - 1 x serweta 2 warst. + pad chłonny (wzmocniona) 225 x 280 cm, otwór typu "U" przylepny 10 x 60 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo - 4 x ręcznik celulozowy do osuszania rąk | 100 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 25 | Zestaw do zabiegów endowaskularnych 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 klejone do serwety na całej jej powierzchni. 1 x serweta do angiografii 210 x 300 cm, 2 x otwór Ø 8 / 16 cm (folia na brzegach). Osłona przeźroczysta na pulpit po prawej stronie Pacjenta. 3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw typu Reglan zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy> 180cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odporność na rozerwanie na mokro min.– 240 Kpa 1 x miska na prowadniki 2500 ml 1 x miska plastikowa 500 ml 1 x miska plastikowa 120 ml 2 x strzykawka 20 ml Luer Lock 1 x strzykawka 10 ml Luer-Lock niebieski tłok 1 x strzykawka 2 ml Luer 1 x igła 0,6 x 30 mm niebieska 1 x igła 1,2 x 40 ml różowa 1 x kieszeń przylepna 43 x 38 cm, jednokomorowa 1 x skalpel jednorazowy nr 11 z trzonkiem 30 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 16w 17n crep a’10 1 x opaska elastyczna 5 cm 15 m 4 x ręcznik celulozowy Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 350%, czyli około 386 ml/m2 | 650 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 02 | 26 | Zestaw do zabiegów hybrydowych 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (opakowanie zestawu) 2 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 klejone do serwety na całej jej powierzchni. 1 x serweta do zabiegów hybrydowych extra wzmocniona 390 x 320 cm, otwór 50 x 40 cm wypełniony folia operacyjną oraz otwory 50 x 25 cm otoczone dodatkowymi padami wiskozowym 100 x 100 cm oraz 50 x 75 cm. Osłona na pulpit o szerokości 80 cm obustronna. Wbudowane kieszenie obustronne. 3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw typu Reglan zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy> 180cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odporność na rozerwanie na mokro min.– 240 Kpa 1 x miska na prowadniki 2500 ml 1 x miska plastikowa 500 ml 2 x strzykawka 20 ml Luer Lock 1 x strzykawka 10 ml Luer-Lock niebieski tłok 1 x strzykawka 2 ml Luer 1 x strzykawka 3 ml Luer lock 1 x igła 0,6 x 30 mm niebieska 1 x igła 1,2 x 40 ml różowa 1 x kieszeń przylepna 43 x 38 cm, jednokomorowa 1 x skalpel jednorazowy nr 11 z trzonkiem 1 x skalpel jednorazowy nr 24 z trzonkiem 30 x kompres z gazy i nitką RTG 10 x 10 cm, 16w 17n crep a’10 1 x opaska elastyczna 5 cm 15 m 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x dren Redona 16Ch 1 x butelka Redona 400 ml 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 3 Piny 1 x końcówka do ssaka typu Yankauer 25/8.33 CH/mm 1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 300 cm 10 x osłonki gumowe na narzędzia 10 x 2 mm, żółte 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny 10 miejsc 4 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 70 cm, biała, 20 nitek 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 350%, czyli około 386 ml/m2 | 650 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 03 | 1 | Dreny-linie do pomiaru kapnometrii do podłączenia do filtrów oddechowych. Długość 300cm, zakończenia męskie-męskie wkręcane. Sterylne, pakowane pojedynczo. | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 2 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy dla dzieci z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci - sterylny ub mikrobiologicznie czysty, elektrostatyczny (masa max 22 g; objętość martwa max 26-28 ml, wydajność nawilżania min. 32 mg/litr, skutecznoścci filtracja, min 99,99%, port do kapnografu. | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 3 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy neonatologiczny - sterylnylub mikrobiologicznie czysty , elektrostatyczny (masa max 8-12 g; do znieczuleń noworodków, objętość martwa max 10-11 ml, skuteczność filtracji min. 99,99%), port do kapnografu | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 4 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny- hydrofobowa membrana filtrująca w kształcie harmonijki, do podłączenia do respiratora po stronie aparatu, skuteczność filtracji min. 99,999%. Duża powierzchnia filtracji >700cm2) | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 5 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci - sterylny lub mikrobiologicznie czysty , elektrostatyczny (masa max 9-12 g; do intensywnej terapii noworodków, objętość martwa max 10 -11ml, skuteczność filtracji min. 99,99%, port do kapnografu. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 6 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci - sterylny, mechaniczny- hydrofobowa membrana filtrująca w kształcie harmonijki, (masa max 30-55g; wydajność nawilżania min. 23-34 mg/l, przestrzeń martwa 95-100 ml | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 7 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci - sterylny, elektrostatyczny (masa max 35 g; objętość martwa max 45 -58 ml, wydajność nawilżania min. 29 mg/litr, skuteczność filtracji min. 99,999% | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 8 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu i z portem do odsysania, sterylny | 1300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 9 | Zestaw filtracyjny do respiotatora PB-980 będącego na wyposażeniu zamawiającego | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 03 | 10 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z portem do kapnografu - sterylny, o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, o zmniejszonej objętości, do znieczuleń dla dorosłych od obj. oddechowej 150 ml. i (masa max 19-23 g; objętość martwa max. 36-41 skuteczność filtracji >99,9999% | 4500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 04 | 1 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, jednorazowego użytku w rozmiarach od 2,5 do 9,0, standardowa z PVC. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 2 | Cewnik Foley silikonowany z balonem uszczelniającym Ch 12-26 z lateksową zastawką | 5800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 05 | 3 | Cewnik Foley silikonowany z balonem uszczelniającym Ch 6-10 z lateksową zastawką | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 4 | Cewnik Nelaton jednorazowy ,sterylny od ch6 do 22/36-40 | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 5 | Cewnik Tiemann jednorazowy sterylny od ch8 do ch 20/40, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 6 | Dren przedłużający do pomp infuzyjnych dł. 150-200cm, złącza Luer-Lock (męskie) i Luer (żeńskie), kolor czarny,bez ftalanów, opakowanie folia-papier z fabrycznie nadrukowaną informacją o pojemności resztkowej, sterylne | 3000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 7 | Dren przedłużający do pomp infuzyjnych dł. 150-200cm, złącza Luer-Lock (męskie) i Luer (żeńskie), kolor przezroczysty ,bez ftalanów, opakowanie folia-papier z fabrycznie nadrukowaną informacją o pojemności resztkowej, sterylne | 16000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 8 | Jednorazowe rurki do rektoskopii sigmoidoskopowe o dł ok.250mm | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 9 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, atraumatyczna, jałowa. Rozmiary : 1,9-2,0mm/230mm; 3,0-4,0mm/340mm; 5,0/370mm | 250 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 10 | Prowadnica do trudnych intubacji, jałowa, atraumatyczna, ze wskaźnikiem długości prowadnicy. Rozmiary 3,3/600-800mm; 5,0/600-800mm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 11 | Jałowe woreczki do pobierania moczu dla niemowląt i dzieci męskie, żeńskie | 700 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy ASCOR typ AP 31, jednorazowego użyt | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 13 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy ASCOR typ AP 31 P, jednorazowego użytku | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 14 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 7000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 15 | Przyrząd do przetoczeń płynów: -bez ftalanów -komora kroplowa: a) wykonana z PP (polipropylen), wolna od PVC b) długość komory (części przeźroczystej) 65 mm - igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na opakowaniu. | 70000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 16 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, bez ftalanów. Logo lub nazwa producenta na samym wyrobie, co zapewnia jego pełną identyfikację, przed, w trakcie i po zakończonej procedurze medycznej. | 25000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 17 | Przyrząd do przetoczeń płynów z portem bezigłowym: -bez ftalanów -komora kroplowa: a) wykonana z PP (polipropylen), wolna od PVC b) długość komory (części przeźroczystej) 65 mm - igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 18 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi jednorazowego użytku bez zawartości ftalanów | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 19 | Worek do dobowej zbiórki moczu z zaworem typu T, nazwa lub logo producenta na worku w celu łatwej identyfikacji | 15000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 20 | Kanka doodbytnicza jednorazowego użycia 10 x 300 10x400 | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 04 | 21 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użycia 14,16,18,20,22,24,28 x 800 - 1000 | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 05 | 1 | Filtr płaski do znieczulenia zewnątrzoponowego. Obustronnie zakończony wejściem typu Luer Lock .Męki/żeński | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 05 | 2 | Strzykawka jednorazowa jałowa niskooporowa trzyczęściowa do znieczuleń zewnatrzoponowych z końcem Luer-Lock Pojemność od 5ml-10ml | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 05 | 3 | Zestaw do pomiaru OCŻ, zaopatrzony w podziałkę do oznaczenia wysokości słupa wody podczas wykonywania pomiaru oraz kranik trójdrożny. Sterylny, jednorazowego użytku. Wyposażony w sztywne mocowanie do stojaka na kroplówki oraz wskaźnik usytułowania punktu zerowego. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 06 | 1 | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. rozmiar: G16/45mm (1,7) 180ml/min | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 06 | 2 | opis j.w., rozmiar 18G/45mm (1,3) 90ml/min | 11000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 06 | 3 | opis j.w., rozmiar 20G/32mm (1,1) 60ml/min | 15000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 06 | 4 | opis j.w., rozmiar 22G/25mm (0,9) 36ml/min | 10000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 06 | 5 | opis j.w., rozmiar 17G/45mm (1,5) 125ml/min | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 06 | 6 | Korek do kraników trójdrożnych z trzpieniem poniżej lub powyżej jego krawędzi | 50000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 06 | 7 | Kranik trójdrożny, typu Luer-Lock, jałowy | 12000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 07 | 1 | Kaniula dożylna ,cewnik wykonany z poliuretanu lub PTFE 4-5 pasków RTG, zatyczka z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu, korek portu bocznego, skrzydełka kodowane kolorystycznie, koreczek Luer Lock logo lub nazwa producenta na wyrobie med.Rozmiary 15G do 24 G | 30000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 08 | 1 | KANIULA NOWORODKOWA 26G fioletowa bez portu do podawania leku. Zawiera min.5 pasków RTG. | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 09 | 1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z PU llub PTFE, port boczny, wtopione min. 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock , igła po wyjęciu zabezpieczona ,logo lub nazwa producenta na wyrobie med. | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 10 | 1 | Brzeszczot dermatomu do dermatomu wagner, sterylne,pasujące do dermatomu Aesculap, który posiada zamawiający. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 10 | 2 | Frezy do kraniotomu. Rozmiar długi , kompatybilne z posiadaną wiertarką neurochirurgiczną B.BRAUN , dopuszczone do użytku przez producenta wiertarki (zachowanie gwarancji na sprzęt) , pakowane pojedynczo, pakowane sterylnie. | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 10 | 3 | Frezy do kraniotomu - rozmiar średni , kompatybilne z posiadaną wiertarką neurochirurgiczną B.BRAUN , dopuszczone do użytku przez producenta wiertarki (zachowanie gwarancji na sprzęt) , pakowane pojedynczo, pakowane sterylnie | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 10 | 4 | Instrument do tunelowania, jednorazowy , sterylny , o długości 600 mm, pakowany pojedynczo w kartonie po10 sztuk. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 10 | 5 | Matryce do siatkownicy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą Matryca do nacinania skóry 1:1,5. Matryce 8x20 cm pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 10 | 6 | Frezy do wiertarki szybkoobrotowej pasujace do wiertarki Aesculap Microspeed wszystkie rozmiary | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 10 | 7 | Matryce do siatkownicy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą Matryca do nacinania skóry 1:3. Matryce 8x20 cm pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 10 | 8 | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe sterylne, pasujące do wielorazowej rękojeści firmy B.Braun pakowane w magazynkach po 10 zacisków, w opakowaniu zbirczym 20x10 magazynków. | 20 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 11 | 1 | Filtr antybakteryjny Microgard IIB do spirometru Microlab-płaski | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 12 | 1 | Dren do pompy obj.do krwi typu infusomat | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 12 | 2 | Dren do pompy ob.podstawowyj typu infusomat | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 12 | 3 | Linie do żywienia typu safety enfit | 1400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 13 | 1 | Zestaw pediatryczny do konikotomii ratunkowej .Jałowy jednorazowego użytku | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Zestaw do konikotomii do profilaktycznej i ratunkowej metodą Seldingera w składzie: zagięta kaniula wprowadzająca, prowadnicą, igła, strzykawka 10 ml, rozszerzadło, rurka mini trach 4mm, łącznik, skalpel, tasiemka mocujaca rurkę.sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister.
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 14 | 1 | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i emulsji tłuszczowych. Zakres regulacji od 2 do 350ml/godz | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 14 | 2 | Rurka tracheostomijna, zbrojona na całej długości, z mankietem gładko przylegającym przed wypełnieniem. Z regulowanym położeniem kołnierza, klinem i opaską. Rozmiar od 6,0 do 9,0 | 12 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 14 | 3 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metoda Griggsa | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 14 | 4 | końcówka do systemu HydroFlow typu Frazier rozmiar 13G X 140mm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 15 | 1 | Pałeczki do wymazów, drewniane, 150mm - sterylne, pakowane indywidualnie | 15000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 2 | Pałeczki do wymazów, z tworzywa sztucznego, 150mm z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej - sterylne | 6500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 3 | Pałeczki do wymazów, z tworzywa sztucznego, 150mm z wacikiem bawełnianym, w probówce z podłożem transportowym AMIES - sterylne | 2500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 4 | Pałeczki do wymazów, z tworzywa sztucznego, 150mm z wacikiem bawełnianym, w probówce z podłożem transportowym STUART z WĘGLEM - sterylne | 750 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 5 | Pinceta anatomiczno-morfologiczny mikroboliogicznie czysta , długość 14 cm | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 6 | Pinceta medyczna jednorazowa sterylna | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 7 | Pojemnik na mocz z zakrętką 120-150ml sterylny | 1800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 8 | w celach diagnostycznych. Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej,szlifowane. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy.Typ ostrza igła 21G(0,8mm) głębokość nakucia 1,8mm | 28000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 9 | Nakłuwacz automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej,szlifowane. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy.Typ ostrza igła 21G(0,8mm) głębokość nakucia 2,0mm | 20000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 10 | Nakłuwacz automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy.Typ ostrza nożyk o szerokości 1,5 mm kąt ścięcia 45stopni ,głębokość nakłucia 1,5 mm | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 11 | Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 267cm (+/- 1cm). Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego się. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności.3 pasy ściągające-umożliwiaja mocowanie na mikroskopie. | 550 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 12 | Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.230-280cm, szer. min. 13 -15 cm, z taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 13 | Sterylny pokrowiec foliowy na aparat rtg ,rozm 220x100 cm mocowany dwoma lub trzema taśmami samoprzylepnymi Dopuszcza się tolerancję +/- 10 cm | 2500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 15 | 14 | Czepek do mycia włosów (zawiera szampon i odżywkę,bezapachowy) wykonany z 70%PET | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0 | 0
Pakiet 15 | 15 | Pianka do mycia bez wody i mydła zawiera alantoinę 400ml | 25 | szt. |  | 0 | 23% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 16 | 1 | Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta o szer. 76cm i wys. 91cm , wykonany z przezroczystej folii PE, wykończony elastyczną, zieloną lamówką, pakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 25 szt. w worku foliowym i w kartonie . Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 16 | 2 | Osłona okrągła nie zawierająca lateksu, wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości 40 μm i gramaturze min. 36 g/m2, o wymiarach: 72 x 60 cm (szer. x wys.), średnica otworu po rozciągnięciu min. 120 cm, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 16 | 3 | Sterylna osłona na kończynę o strukturze antypoślizgowej, elastyczna, nieprzemakalna, pierwotnie zwinięta, umożliwiająca aseptycznie zakładanie dzięki 2 paskom aplikacyjnym, które umożliwiają stopniowe jej rozwijanie na kończynie, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 180 g/m2. Pakowana jednostkowo we włókninę i torebkę typu peel pouch, zaopatrzona w 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr kat., nr lot, datę ważności i nazwę producenta, tym 2 dodatkowo z kodem EAN. Wyrób zgodny z normą EN 13795, klasa I s. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Dostępne rozmiary: 17 x 76cm | 18 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 16 | 4 | Sterylna osłona na kończynę o strukturze antypoślizgowej, elastyczna, nieprzemakalna, pierwotnie zwinięta, umożliwiająca aseptycznie zakładanie dzięki 2 paskom aplikacyjnym, które umożliwiają stopniowe jej rozwijanie na kończynie, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 180 g/m2. Pakowana jednostkowo we włókninę i torebkę typu peel pouch, zaopatrzona w 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr kat., nr lot, datę ważności i nazwę producenta, tym 2 dodatkowo z kodem EAN. Wyrób zgodny z normą EN 13795, klasa I s. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Dostępne rozmiary: 24 x 118cm. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 16 | 5 | Sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt.. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 17 | 1 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł 1,2 m. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 2 | Czujnik brzuszny oddechów | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 3 | FILTR BAKTERYJNO/WIRUSOWY | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 4 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum do przepływu gazów | 25 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 5 | Maska nosowa duża | 8 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 6 | MASKA NOSOWA MAŁA <4,0MM | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 7 | MASKA NOSOWA SREDNIA >5,0MM | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 8 | Mocowanie /Czapeczka układu pacjenta od rozmiaru 0-5 | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 9 | układ jednorazowy oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżania Fischer and Paykel modek MR850-zawiera generator IFi końcówki nosowe :mała średnia duża,miarkę | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 10 | ZESTAW jednorazowy do napełniania samoczynnego komory nawilżacza zawiera :system wyrównywania ciśnienia,łącznik T-Connector | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 17 | 11 | Złączka 27/22 wielorazowego użytku | 4 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 18 | 1 | Serweta okulistyczna z folią chirurgiczną i zbiornikirm -opis : Obłożenie trójwarstwowe wykonane z materiału z włókien sztucznych (monolit polipropylenowy) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, nielaminowane,Materiał niepalący, wodoodporny Wymiary: 137cm x 137cm. W polu operacyjnym – okno o wymiarach 8cm x 10cm wypełnione folią chirurgiczną wykonaną z polietylenu o grubości 0,05mmZbiornik na płyny o wymiarach 30cm x 17,5cm.Po jednej stronie – zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem do regulacji kształtu (minimum ½ litra).Gramatura materiału 57,6 g/m2 I klasa palności zgodnie z 16CFR 1610.Obłożenie spełnia wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym.Opakowane w torebkę typu Multi Vac stanowiące opakowanie bezpośrednie i umieszczone w dyspenserze. Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenie dokumentacji medycznej. | 800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 18 | 2 | Zestaw obłożeń do kraniotomii w składzie: Obłożenie do kraniotomii o wymiarach 196cm (231 cm) x 406cm , posiadające w polu operacyjnym folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym, posiadającą w warstwie klejącej jodofor o wymiarach 24cm x 37cm, wykonaną z poliestru, o grubości 0,025mm .Obłożenie posiada duży zbiornik na płyny „U”-kształtny z dwoma zaworami do podłączenia ssaka. - serweta na stolik instrumentariuszki 152cm x 200cm - serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm - 3 serwetki (1000) wykonane z polietylenu o wymiarach 45cm x 30cm do ograniczenia pola operacyjnego - taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 55cm - 4 serwetki do rąk Materiał obłożeń i serwet: materiał z włókien sztucznych, dwuwarstwowy laminat (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 19 | 1 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego 24G standard z lub bez igły wprowadzającej 20 G 90mm, jednorazowego użytku | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 2 | 12Igła do znieczulania podpajęczynówkowego atraumatyczna z ostrzem ołówkowym, z igłą wprowadzającą jednorazowego użytku G 27 0,40-0,42x 88-90mm, | 1400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 3 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego atraumatyczna z ostrzem ołówkowym, z igłą wprowadzającą jednorazowego użytku G 25 0,50-0,58 x 88-90mm, | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 4 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego atraumatyczna z ostrzem ołówkowym, z igłą wprowadzającą jednorazowego użytku G 26 0,45-0,58 x 90mm, | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 5 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego G 20 0,70 x 88 -90mm, jednorazowego użytku standard | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 6 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego standard z igłą wprowadzającą G 25 0,50 x 90mm, jednorazowego użytku | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 7 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego standard z igłą wprowadzającą G 26 0,45- 0,47 x 90mm, jednorazowego użytku | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 8 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego standard z igłą wprowadzającą G 27 0,40-0,42 x 90 mm, jednorazowego użytku | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 9 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowegoG 22 0,70 x 88- 90mm, jednorazowego użytku standard | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 10 | IGŁA DO ZNIECZULEŃ G24 PENCIL-POINT 24GX3-1/2 (0,55X90) | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 11 | IGŁA DO ZNIECZULEŃ STAND. G18 X3-1/2(1,2X90) | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 12 | Igła Tuohy z oznaczeniem głębokości co 10 mm, z modyfikowanym ostrzem typu Huber 16Gx88-90 mm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 13 | Igła Tuohy z oznaczeniem głębokości co 10 mm, z modyfikowanym ostrzem typu Huber 18Gx88-90 mm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 14 | Igła do znieczulenia IPPS 20g x90 mm Quincke (IPPS20G90) | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 19 | 15 | Krótki kolec przelewowy sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający przelewanie w bezpieczny sposób płynu z fiolek typu Transofix | 3000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 20 | 1 | Butelka do długotrwałego odsysania z ran Vacum-Drain sterylna, płaska, poj. 200- 250 ml oferowane butelki do długotrwałego odsysania powinny posiadać uniwersalne zakończenie umożliwiające szczelne podłączenie drenów Redona o rozmiarach min. Ch 08-18. | 6000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 2 | Dren perforowany do odsysania, sterylny, typu Redon,dł.70 cm Ch 8-18 x 700 | 4500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 3 | lateksowy dren typu KEHRA rozm 12-22,sterylny | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 4 | silikonowy dren typu KEHR rozm 12 -24,sterylny | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 5 | Worek oddechowy anestetyczny, silikonowy, wielorazowego użytku, poj.1,0-1,5l poj 1-2l ,poj 2,3-3l | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 6 | ZESTAW DO POBIERANIA WYDZELINY Z DRÓG ODDECHOWYCH | 850 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 7 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych, dł. 40 cm Ch 8-10 | 4500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 8 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych, dł. 60 cm Ch 12-20 | 40000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 9 | Cewnik dwudrożny do podawania tlenu przez nos dł. 1500 - 2100mm | 5000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 10 | Cewnik z PCV do odsysania dróg oddechowych Ch 6 -8 dł 40 cm typ C z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, posiadający linie RTG, skalowanie co 1 cm, oznaczenie rozmiaru i długości nadrukowane na cewniku i opakowaniu, wykonany z PVC bez zawartości ftalanów | 120 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 11 | Dren do tlenu 180 -213 cm | 1600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 12 | Sterylny wziernik ginekologiczny rozmiar S,M,L | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 13 | Sterylna szczoteczka cytologiczna pakowana po 100 sztuk | 10 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 14 | utrwalacz cytologiczny 150- 200ml spray | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 15 | Sterylny zestaw do upustu krwi. Skład:igła z drenem i worek 450ml | 60 | zest |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 16 | Zgłębnik żołądkowy z kontrastem RTG jednorazowego użytku w rozmiarze CH 36; CH 34 x1000 | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 20 | 17 | Osłonka na głowice do USG | 3000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 21 | 1 | Butle Redona do aktywnego odsysania ran z drenami złącze wtykowe pasujące do drenu redona wytworzonym podciśnieniem 90000Pa-98000Pa 200ml | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 21 | 2 | Butle Redona do aktywnego odsysania ran z drenami złącze wtykowe pasujące do drenu redona wytworzonym podciśnieniem 90000Pa-98000Pa 400ml | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 21 | 3 | Butle Redona do aktywnego odsysania ran z drenami złącze wtykowe pasujące do drenu redona wytworzonym podciśnieniem 90000Pa-98000Pa 600ml | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 22 | 1 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar rurki widoczny na kołnierzu; w zestawie obturator i taśma mocująca rozmiar od 4,0-10,0 co 0,5 | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 22 | 2 | Opaska do rurek tracheostomijnych wykonana z miękkiego materiału, zapinana na rzepy, mocowana do kołnierza rurki tracheostomijnej, dwuczęściowa, z możliwością regulacji długości opaski-dodatkowy rzep na środku opaski . | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 22 | 3 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z wielorazową kaniulą wewnętrzną - opakowanie sterylne, pojedyncze; kołnierz rurki wykonany z miękkiego tworzywa, w zestawie obturator i taśma mocująca, rurka niewidoczna w promieniach Rtg umożliwiająca chorym radioterapię. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 22 | 4 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z wielorazową kaniulą wewnętrzną - opakowanie sterylne, pojedyncze; kołnierz rurki wykonany z miękkiego tworzywa, w zestawie obturator i taśma mocująca, rurka niewidoczna w promieniach Rtg umożliwiająca chorym radioterapię. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 22 | 5 | Rurka tracheostomijna z mankietem z wielorazową kaniulą wewnętrzną - opakowanie sterylne, pojedyncze; kołnierz rurki wykonany z miękkiego tworzywa, w zestawie obturator i taśma mocująca, rurka niewidoczna w promieniach Rtg umożliwiająca chorym radioterapię. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 22 | 6 | Rurka tracheostomijna z mankietem z wielorazową kaniulą wewnętrzną - opakowanie sterylne, pojedyncze; kołnierz rurki wykonany z miękkiego tworzywa, w zestawie obturator i taśma mocująca, rurka niewidoczna w promieniach Rtg umożliwiająca chorym radioterapię. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 23 | 1 | Cewnik czterokanałowy do żył centralnych z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki 8F(16/18/18/14) dł 20 cm. Z igłą z bocznym kanałem, zamkniętym układem do kaniulacji. Z kontrola w EKG i kabelkiem.z prowadnicą odporną na załamanie | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 2 | Cewnik dwukanałowy do żył centralnych dla pediatrii i neonatologii 5F(22) dł 20 cm. Kanał dystalny 18 G kanał proksymalny 18 G , jeżeli możliwe wskazany byłby zestaw z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki .z prowadnicą odporną nazłąmanie | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 3 | Cewnik dwukanałowy do żył centralnych dla pediatrii i neonatologii 4F(22/22) dł 8 cm. jeżeli możliwe wskazany byłby zestaw z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki .z prowadnicą odporną na załamania,kabelek łączący do EKG | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 4 | Cewnik dwukanałowy do żył centralnych dla pediatrii i neonatologii zakkładany metodą Seldingera 5F dł 13 cm ze światłem kanałów 18/20G kanałów jeżeli możliwe wskazany byłby zestaw z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 5 | Cewnik dwukanałowy do żył centralnych z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki 7F(16/16) dł 20 cm. Z igłą z bocznym kanałem, zamkniętym układem do kaniulacji. Z kontrola w EKG i kabelkiem z prowadnicą odporną na załamania. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 6 | Cewnik pięciokanałowy do żył centralnych z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki . Z igłą z bocznym kanałem, zamkniętym układem do kaniulacji. Z kontrola w EKG i kabelkiem.z prowadnicą odporną na załamania. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 7 | Cewnik trzykanałowy do żył centralnych z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki 7F(16/18/18) dł 20 cm. Z igłą z bocznym kanałem, zamkniętym układem do kaniulacji. Z kontrola w EKG i kabelkiem.z prowadnicą odporną na załamania | 710 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 8 | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotów nerwowych zawierający kaniulę ze szlifem o kącie 30o, cewnik przezroczysty z czytelnym oznaczeniem długości, strzykawkę trzyczęściową 5-7ml, łącznik do cewnika. Igła w zestawie zaopatrzona w przewód elektryczny d | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 9 | Igła do techniki single shot bez neurostymulatora z krótkim szlifem zaopatrzona ddren dł igły 50-55mm śred.igły 55mm długość drenu łączącego 23-25 cm | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 23 | 10 | Igła do techniki single shot przy użyciu neurostymulatora w pełni izolowana aż do szlifu o kącie 30 połączona na stał z kablem elektrycznym i drenem do infuzjii zakończonym złączką typu Luer LOCK . Zaopatrzona w gniazdo zabezpieczające przed przypadkowym użyciem. | 220 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 24 | 1 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa,dzielona,bez przewodu z CQMS, o powierzchni całkowitej 110-120 cm2, z klejem w części brzeżnej i klejem przewodzącym | 5500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 24 | 2 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa,dzielona,bez przewodu z CQMS, o powierzchni całkowitej 71-97 cm2, z klejem w części brzeżnej i klejem przewodzącym | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 24 | 3 | jednorazowy sterylny uchwyt elektrody z nożem, czyścikiem i pojemnikiem, kabel 3,0 -3,5 m, wtyk 3-bolcowy | 5500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 24 | 4 | Pętla jednorazowego użytku sterylna fi100mm do naszyjkowej resekcji macicy z teflonową izolacją współpracująca z z wielorazową tubą | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 24 | 5 | Zestaw wymiennych noży jednorazowego użytku do wielorazowego instrumentarium do zamykania naczyń do średnicy 7mm | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 25 | 1 | Rurki dooskrzelowe dwuświatłowe lewostronne typu RobertShow :dwa mankiety: tchawiczy i oskrzelowy, dwa balony kontrolne z wyraźnym oznaczeniem rodzaju mankietu, dwa znaczniki RTG na dystalnym końcu przed mankietem oskrzelowym i przy wejściu do tchawicy | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 2 | Rurka dooskrzelowa Rurki dooskrzelowe dwuświatłowe prawostronne typu RobertShow : dwa mankiety: tchawiczy i oskrzelowy, mankiet oskrzelowy w kształcie litery ?S? zapewniający większe bezpieczeństwo przy zakładaniu rurki, dwa balony kontrolne z wyraźnym oznaczeniem rodzaju mankietu. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 3 | Rurka intubacyjna dla dzieci bez balona (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg),z otworem Murphigo rozmiary od 2.0 do 6.5 (co 0.5) | 550 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 4 | Rurka intubacyjna profilowana - południowa bez mankietu, ułatwiająca dostęp w trakcie zabiegu operacyjnego w obrębie głowy i szyi; (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; nadruk rozmiaru w min. 3 miejscach linia kontrastowa RTG balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem półtransparentnym łącznik 15 mm ) | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 5 | Rurka intubacyjna profilowana - południowa z mankietem, ułatwiająca dostęp w trakcie zabiegu operacyjnego w obrębie głowy i szyi; (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; nadruk rozmiaru w min. 3 miejscach linia kontrastowa RTG balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem półtransparentnym łącznik 15 mm ) | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 6 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji z drenem do odsysania; (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg; balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem;mankiet rurki typu „ duża objętość- niskie ciśnienie”; cienka ścianka mankietu. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 7 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym, do krótkich wentylacji; (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg; balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, półtransparentny łącznik 15mm) rozmiary 3. | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 8 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg; balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, zbrojenie wtopione w rurkę na całej długości do samego łącznika. | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 9 | Rurka intubacyjna ze stali nierdzewnej stosowana do wentylacji podczas zabiegów w okolicy krtani i tchawicy z użyciem lasera CO2 LUB KTP typu laser flex z mankietem uszczelniajacym , rozm 5,5 do 6,0 | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 10 | Rurka tracheostomijna bez mankietu bez otworów fenestracyjnymi z wielorazową kaniulą wewnętrzną rozm.8,10 | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 11 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworami fenestracyjnymi z wielorazową kaniulą wewnętrzną rozm. 8 , 10 | 55 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 25 | 12 | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym od w rozmiarach od 3,0 do5,5 | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 26 | 1 | pozycja wydzielona do Pakietu 26A
Pakiet 26 | 2 | Czujniki do SpO2 do technologii Nellcor Oximax, sterylne, jednopacjentowe, do mocowania na nos w formie płatka, dla pacjentów o wadze >50 kg, opakowanie po 24 szt | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 26 | 3 | Czujniki do SpO2 do technologii Nellcor Oximax, sterylne, jednopacjentowe, do mocowania na palec, klejowe, dla pacjentów pediatrycznych o wadze 10-50 kg, opakowanie po 24 szt | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 26 | 4 | Zestaw z cewnikiem dializacyjnym dla celów krótkotrwałego dostępu naczyniowego. Zestaw sterylny sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość zestawu : . Cewnik dwuświatłowy z ramionami prostymi - długość części wewnątrzustrojowej 19,5-20cm. | 5 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 26 | 5 | Zestaw z cewnikiem dializacyjnym dla celów krótkotrwałego dostępu naczyniowego. Zestaw sterylny sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość zestawu Cewnik dwuświatłowy z ramionami prostymi długość część wewnątrzustrojowej 15 cm tworzywo poliuretan. | 5 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 26A | 1 | cewniki permanentne dwukanałowe do hemodializy, w zestawie do implantacji o średnicy 14,5 Fe, zapewniający przeplyw 450ml/min, o przekroju podwójne D, dlugość 19 cm ,23 czm | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 27 | 1 | Środek hemostatyczny w postaci proszku pochodzenia roślinnego, niezawierający składników pochodzenia zwięrzęcego ani ludzkiego. Do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krawień podczas zabiegów chirurgicznych. Możliwość zastosowania w laparoskopii wraz z aplikatorem poz 5. Całkowita wchłanialność w ciągu max. 48 h. Gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania bez konieczności wcześniejszego przygotowywania. Niewymagający przechowywania w specjalnych warunkach. Środek przeznaczony do stosowania w autotransfuzjach potwierdzony certyfikatem FDA. Proszek 5 g. W zestawie aplikator elastyczny, dł 14 cm x5sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 28 | 1 | Igła jednorazowego użytku do blokad nerwowych typu Sterican lub równoważne rozmiar 23G 0,6X80mm | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 28 | 2 | Igła jednorazowego użytku do blokad nerwowych typu Sterican lub równoważne rozmiar 27G 0,4X40 mm | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 28 | 3 | Igła jednorazowego użytku do blokad nerwowych typu Sterican lub równoważne rozmiar 21G 0,8X120mm | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 28 | 4 | Igła do portu naczyniowego typu Surecam lub równoważne ze skrzydełkami rozm.20G DŁ 15,20,25,30mm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 28 | 5 | Igła prosta do portu naczyniowego typu Surecam lub równoważne rozm.20G 40mm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 28 | 6 | Igła zakrzywiona do portu naczyniowego typu Surecam lub równoważne rozm.20G 35mm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 29 | 1 | Worki zbiorcze do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego o poj 1000ml sterylne | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 29 | 2 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego wykonany z silikonu zakończony workirm o poj 1000 ml posiadajacy miękki elastczny balonik retencyjny Poj max 45 ml z kieszonką do umieszczania palca wiodącego , port do pobierania próbek stolca. 1 zestam =3 worki zbiorcze sterylny | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 30 | 1 | Elektroda do EKG, pediatryczna, podłoże z pianki, o wysokiej przylepności, żel przylepny, rozmiar 3,5 X 4,0cm (+-0,1cm) | 20000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 30 | 2 | Elektroda do EKG repozycjonowalna, podłoże z włókniny i folii polietylenowej, o całej powierzchnia elektrody przewodzącej, rozmiar 3,2 x 4cm (+-0,1cm) | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 30 | 3 | Elektroda do EKG, wodoodporna, podłoże z pianki, fi=5cm (+-0,1cm) | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 30 | 4 | Elektroda do EKG, wodoodporna, podłoże z pianki, rozmiar 3,3 X 4,0cm (+-0,1cm) | 55000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 31 | 1 | Cewnik do karmienia Ch 6 gł 40cm z linią kontrastową RTG wzdłuż całej długości oraz znacznik głębokości od 5-35 cm wykonany z termoplastycznego PCV bez flatanów | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 31 | 2 | Cewnik do podawania leków przez pępowinę ze znacznikiem RTG elastyczny z zaokąglonymi dystalnymi końcówkami ne 5-6Fx350-400ID 1,4mm wykonany z termoplastycznego PCV bez flatanów | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 31 | 3 | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem, z ochronnym pokrowcem rozm. 1 -4 | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 31 | 4 | Zestaw do drenazu opłucnej dla noworodków z cewnikiem do drenażu - jednorazowy ( Igły 18G,25G,21G,20G, 1 wentyl ssący do drenazu 1 plastikowy zbiornik z ręcznikiem na płyn XRO - cewnik do drenażu) | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 32 | 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne ,naturalny lateks pudrowany z szorstką powierzchnią mikroteksturowane rozmiar 6,0 - 8,5 | 50000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 33 | 1 | Aplikator typu Mini Spike Mini SPIKE Plus z zatyczką, aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek, typu Mini Spike Plus - bez filtra cząsteczkowego, filtr bakteryjny 0,45 qm ,zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | 9000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 34 | 1 | Elektroda igłowa Ambu długość 50 mm średnica 0,45 mm .Opakowanie 25 sztuk | 2 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 34 | 2 | Elektroda igłowa Ambu długość 75 mm średnica 0,65 mm .Opakowanie 25 sztuk | 1 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 35 | 1 | Zestaw do kraniotomii. Wykonanie z laminatu dwuwarstowego : włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Łata chłonna wokół pola operacyjnego. 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm 1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym foilą operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. | 150 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 36 | 1 | Zestaw I do artroskopii. Wykonanie z laminatu dwuwarstowego : włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Łata chłonna wokół pola operacyjnego. O składzie : Serweta operacyjna 150x175cm 1 serwet do artroskopii z torbą na płyn i uchwytem do mocowania kabli, drenów 140x190 cm, osłona na kończynę 25x80 cm, rurka drenowa, taśmy samoprzylepne,ręczniki. | 100 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 37 | 1 | OBŁOŻENIE DO LAPAROSKOPII. Wykonanie z laminatu dwuwarstowego : włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Łata chłonna wokół pola operacyjnego. Zestaw : 1-serweta na stół Mayo wzmocniona 78-145cm , 4 ręczniki do rąk, 2 taśmy 9x50cm, 1-serweta laparoskopowa 230-300cm przesłona31-35cm, łata chłonna5x80cm, uchwyt na przewody, 1-serweta na stół instrumentarium150-190cm. | 650 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 38 | 1 | Obłożenie laryngologiczne. Wykonanie z laminatu dwuwarstowego : włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Łata chłonna wokół pola operacyjnego. Skład :serweta na stolik narzędziowy 140x90 ,serweta na stolik Mayo 80x142,serweta na głowę typu turban 107x82,5 ,serweta 196x279 cm z wycięciem U 6x 63 cm ze wzmocnieniem 43x51cm z matą antypoślizgową 2 organizatory. | 30 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 39 | 1 | Obłożenie do cięcia cesarskiego. Wykonanie z laminatu dwuwarstowego : włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Łata chłonna wokół pola operacyjnego. Skład :serweta 180cmx300 z otworem 20x30x20cm, cześć centralna wypełniona folią chirurg,.Otwór okala worek brzegiem przechwytującym płyny. Worek posiada zawór do podłoża drenu.. 2 serwety dla noworodka z bawełny 80-90cmx120cm ,pokrowiec na stolik Mayo,80x140cm,taśma samoprzylepna 10x50cm,4 ścierki chłonne 30x40cm serweta 150x190-200cm. | 550 | kpl. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 40 | 1 | Zestaw z wycięciem “ U” do żylaków.wyk.laminat 3w strefa wzmocnienia - włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 113 g/m2 (+/- 1g/m2),, oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gram57,5g/m2. 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm 1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm | 520 | kpl. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 41 | 1 | Serweta operacyjna samoprzylepna sterylna 150 cm x 240 cm Wykonanie z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Pokrycie taśmy klejem repozycjonowalnym - umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. | 225 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Artykuł
Lp |  | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
Pakiet 42 | 1 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. | 320 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 43 | 1 | Strzykawka jednorazowego użytku 1 ml do insuliny z igłą 0,33x13 i 0,40x13 obie w wersji U40 i U100 (do wyboru Zamawiającego) | 10000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 2 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów, pojemność 2ml skala do 3ml | 1000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 3 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów, pojemność 5ml skala do 6ml | 1000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 4 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów, pojemność 10ml skala do 12ml | 2000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 5 | Strzykawka jednorazowego użytku 100 ml typ Janet | 3200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 6 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml do pompy infuzyjnej, z gumowym zakończeniem tłoka (posiadamy pompy typ ASCOR i BRAUN)strzykawki powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, współpracującymi z wyżej wymienionymi | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 7 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml. 3 częściowa z gumowym tłokiem z końcówką Luer Lock z podziałką co 1 ml. | 800 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 8 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów, pojemność 20ml skala do 24ml | 3000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 9 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 - częściowa z gumowym tłokiem z zakończeniem Luer Lock 10 ml | 500 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 10 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 - częściowa z gumowym tłokiem z zakończeniem Luer Lock 3 ml | 150 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 11 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 - częściowa z gumowym tłokiem z zakończeniem Luer Lock 5 ml | 200 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 12 | Strzykawka jednorazowego użytku 50 ml lub 50-60ml nie przepuszczająca promieni światła. Strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym, wyposażone w podwójną skalę pomiarową jedna na cylindrze druga na tłoku. | 6000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 13 | Strzykawka jednorazowego użytku 50 ml lub 50-60ml. Strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym, wyposażone w podwójną skalę pomiarową jedna na cylindrze druga na tłoku. | 10000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 14 | Strzykawka tuberkulinowa sterylna niepirogenna 1 ml z igłą 0,45 x 12mm-13mm dopakowaną w zestawie | 3000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 15 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 - częściowa z gumowym tłokiem z zakończeniem Luer Lock 1 ml | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 16 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml nie przepuszczająca promieni światła. Strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym. | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 17 | igła ju 0,45x16 a 100 szt. | 80 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 18 | igła ju 0,5 a 100 szt. | 300 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 19 | igła ju. 0,6 a100 szt. | 200 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 20 | igła ju 0,7 a 100 szt. | 300 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 21 | igła ju 0,8 a 100 szt. | 800 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 22 | igła ju 0,9 a 100 szt. | 600 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 23 | igła ju 1,1 a 100 szt | 500 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 24 | igła ju 1,2 a 100 szt. | 2800 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 25 | igła motylek 0,6 ? 0,8 a 50 | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 26 | Igły do wstrzykiwaczy Penów 0,3 a100szt | 100 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 43 | 27 | Igła do iniekcji ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą , która chroni i trwale zamyka igłę po użyciu na całej długości. Odchylenie nasady zabezpieczającej 180st.równolegle ze strzykawką | 120 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 44 | 1 | Cewnik żylny w systemie zamkniętym typu Nexiva wykonany z biokompatybilnego poliuretanu obsługa za pomocą zintegrowanego zestawy przedłużającego oddalona od miejsca wprowadzenia umożliwia pozostawienie kaniuli na długi czas .rozmiary od 18Gdo 24G ( wszystkie długości od14mm do45mm) | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 45 | 1 | Anestetyczny obwód oddechowy z polipropylenu do aparatów do znieczulania, dla dorosłych, jednorazowego użytku o składzie: 2 rury z pamięcią kształtu o długości 60/150-180 cm, złączka Y, pakowany pojedynczo | 700 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 2 | Korek filtra oddechowego, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedyńczo, nakładany na filtr. O średnicy wewnętrznej korka 22mm. | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 3 | Łącznik typu martwa przestrzeń o długości 80-100mm końcówki 15M-15F gładkie powierzchnie wewnętrzne. Sterylny, pakowany pojedynczo | 350 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 4 | Łącznik typu martwa przestrzeń o regulowanej długości 49-100mm. końcówki 15M-15F. Sterylny, pakowany pojedynczo | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 5 | Maska tlenowa do natleniania biernego z drenem rozłącznym dla dorosłych dł. 150-220cm nie zawierające szkodliwych ftalanów | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  | r
Pakiet 45 | 6 | Maska tlenowa do natleniania biernego z drenem rozłącznym dla dzieci dł. 150-220cm | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 7 | Maska tlenowa do natleniania biernego z drenem rozłącznym dla dzieci dł. 150-220cm i nebulizatorem | 70 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 8 | Obwód oddechowy z PVC do znieczuleń, dla dzieci, jednorazowego użytku o składzie: 2 rury o gładkich powierzchniach wewnętrzych z końcówkami 22 mm, o długości minimum 120 cm każda, końcówki rur typu flex (elastyczne), trzecia rura o dł. min. 60 cm. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 9 | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z jedną rurą, kompatybilny z respiratorem Achieva PSO2 | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 10 | Układ oddechowy do respiratora dla dzieci z rur gładkich z dwoma uszczelniającymi się skraplaczami z możliwością włączania w układ nawilżacza, końcówki 22F i rurka Y do respiratora typu Benetth | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 11 | Złączka prosta do podłączenia układu oddechowego o wymiarach 22M/15F - 15M z portem kapno. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 12 | Anestetyczny obwód oddechowy z polipropylenu do aparatów do znieczulania, dla dorosłych, jednorazowego użytku o składzie: 3 rury karbowane z pamięcią kształtu z końcówkami 22 m, 2 rury o długości 60/200 cm, 1 dodatkowa rura o długości minimum 110-150 | 1600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 13 | Łącznik obwodu oddechowego typy Y obrotowy,z portem do kapnografii z portami obwodu oddechowego :2-port 22M 1-port 22M/15F | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 14 | Łącznik podwójnie obrotowy z zatykanym koreczkiem do prowadzenia bronchoskopii. Sterylny, pakowany pojedynczo. 15M-22M/15F | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 15 | Łącznik typu martwa przestrzeń o dł. 10 cm, końcówki 15M-22M/15F gładkie powierzchnie wewnętrzne., zakończony podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym zatykanym koreczkiem do prowadzenia bronchoskopii. Sterylny, pakowany pojedynczo | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 16 | Maska tlenowa do natleniania biernego z drenem rozłącznym dla dorosłych dł. 150-220cm i nebulizatorem nie zawierające szkodliwych ftalanów | 650 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 17 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego GUEDEL w rozmiarach 000-0 oraz 1-5 | 800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 45 | 18 | Zestaw do koncentracji tlenu zawierający łącznik T,zwężkę Venturi 40 % oraz rurkę karbowaną rezerwuarową. | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 46 | 1 | ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA METODĄ INWAZYJNĄ kompatybitny z kariomonitorem PHILIPS InteliVue ,MindrajBeneVievT8,WelchAllyn ,Siemens/Drager | 350 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 47 | 1 | Ostrza jednorazowe do strzygarki chirurgicznej z ruchomym ostrzem pasujące do strzgarek firmy 3M, | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Zamawiajacy dopuszcza inne ostrza pod warunkiem użyczenia strzygarek wraz z ładowarkami na okres 24 miesiecy w ilości 15 sztuk.W przypadku uszkodzenia lub awarii strzygarki zostanie ona wymieniona na koszt dostawcy w ciągu 3 dni roboczych
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 48 | 1 | maska krtaniowa, anestezjologiczna, rozmiar 1-5 co 0,5 z oznaczeniem rozmiaru maski w min.dwóch miejscach na korpusie oraz na baloniku kontrolnym. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 49 | 1 | Dren spiralny do CT M-F | 2500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 49 | 2 | STRZYKAWKA 800099 LF CT9000ADV 200 ml | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 50 | 1 | jałowe przewody łączące z PCV, średnica 5- 5,6mm, dł 2,7- 3,0 m, zakończenia typu lejek-lejek | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 50 | 2 | zestaw sterylny do odsysania pola operacyjnego Yankauer z kontrolą odsysania,końcówka standardowa,dł drenu 200-250cm | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 50 | 3 | zestaw sterylny do odsysania z pola operacyjnego Yankauer,bez kontroli odsysania-końcówka standardowa, dł drenu 200-250cm | 3500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 51 | 1 | ZESTAW DO ZNIECZULENIA WEWNĄTRZOPONOWEGO 16G,18G typu Perifix , filtr zewnątrzoponowy, cewnik, igła, strzykawka niskooporowa 10 ml. | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 52 | 1 | Jałowa folia przeznaczona do stosowania w zabiegach rekonstrukcji struktur chrząstkowych kostnych w operacjach przegrody nosa; wykonana politetrafluoroetylenu (PTFE) obojętnego fizjologicznie, nie powodującego odczynów alergicznych i nie zmieniającego swoich właściwości pod wpływem temperatury. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 53 | 1 | Worek stomijny,odpuszczalny z okienkiem kompatybilny z płytkami | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 53 | 2 | Płytka stomijna z dodatkowym kołnierzem flizelinowym,nasączona substancją ochronną z miękkim systemem mocowania worka, do docięcia od 13 do 32 mm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 53 | 3 | Płytka stomijna z dodatkowym kołnierzem flizelinowym,nasączona substancją ochronną z miękkim systemem mocowania worka, do docięcia od 13 do 50 mm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 53 | 4 | Płytka stomijna z dodatkowym kołnierzem flizelinowym,nasączona substancją ochronną z miękkim systemem mocowania worka, do docięcia od 13 do 70 mm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 53 | 5 | Worek stomijny, odpuszczalny przeźroczysty. Płytka nacięta, nasączona substancją ochronną.Otwór do docięcia 13-70 | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp |  | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 54 | 1 | Sterylny, wchłanialny materiał szewny do zamykania ran ,zakończony pętlą i powlekany płaskimi zaczepami , okres wchłaniania 180 dni, nić 3/0 dł 30 cm igła 1/2 koła, 26mm | 36 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 55 | 1 | Igła przetokowa do przeprowadzania hemodializy jednoigłowej | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | "Igła do dializy SN, obrotowa, z oczkiem, z ramionami „Y”, sterylizowana promieniami gamma, rozmiar 1,6 mm" |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 56 | 1 | Dren jednorazowy do pompy artroskopowej DYONICS 25inflow only tube set | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 57 | 1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki ,z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania miejscem na kolec k | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 57 | 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu bezpiecznego,nieprzezroczysty nieprzepuszczający promieniowania świetlnego | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 57 | 3 | Przyrząd go infuzjii grawitacyjnej z odpowietrznikiem z filtrmp/bakteryjnym o,2mki klapką niezawiera PCV do podaży cytostatyków w rym Taxolu | 450 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 57 | 4 | Sterylna jednorazowa igła typu Hubera 20 G od 32mm do 40 mm,z giętką płytką mocującąi zaciskiem,dren z zaciskiem nie zawiera PCV,do wlewów długotrwałych,koniec igły szlif łyżeczkowy możliwość podania kontrastu pod wys.ciśni.do portu_x000D_ | 320 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 58 | 1 | strzykawka insulinowa 1ml sterylna jednorazowa z wtopioną igłą rozmiar 0,3x13 mm | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 58 | 2 | strzykawka insulinowa 1ml sterylna jednorazowa z wtopioną igłą rozmiar 0,3x8 mm | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 59 | 1 | Drenik uszny -tuba wentylacyjna silikon niebieski miękki kołnierz w kształcie parasolki z 3 nacięciami ułatwiajacymi składanie w trakcie zakładania śr.1mm ,śred zew 2,9mm,dł-2,8mm | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 60 | 1 | Zestaw sterylnych węży irygacyjnych do systemy piezoelektrycznego o długości min 2,9m z klipsami do mocowania wzdłuż kabla napędu .Pakowane sterylnie jednostkowo. | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 61 | 1 | Worek do laparoskopii do zabiegów ginekologicznych 200ml | 350 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 2 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym zaworem, igłą typu Veresa ( igła z mandrynem wewnętrznym ) i komorą na wydzielinę2000 - 2500 ml. | 60 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 3 | Dreny Łączące ( wkład workowy -pacjent ) sterylne 2 metrowe, średnica wewnętrzna 6-7 mm, zakończenia typu żeńskiego | 5000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 4 | igła biopsyjna cienkoigłowa do instrumentu biopsyjnego Pro-Mag Ultra, rozmiar 16 ga x 20 cm. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 5 | Igła biopsyjna cienkoigłowa do instrumentu biopsyjnego Pro-Mag Ultra, rozmiar 14 ga x 20 cm. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 6 | klipsy niewchlanialne, polimerowe,sterylne , rozm XL,pasujące do klipsownicy Hem-o-lok | 750 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 7 | klipsy tytanowe,sterylne,rozmiar SMALL,do klipsownicy naczyniowej Hemoclip PLUS | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 8 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej Sahara | 10 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 9 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, z osobno wydzielonymi komorami: komora zbiorcza 2,5l, komora zastawki podwodnej, komora monitoringu ciśnienia śródopłucnego niezintegrowana lub zintegrowana z komorą zastawki podwodnej. Mechaniczna komora siły ssania | 10 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 10 | zestaw dwukomorowy, plastikowy do drenażu oplucnej,z butlą na wydzielinę o pojemności 2,5 l lub 3,0 l.i butla wodnej regulacji sily ssania oraz portem do pobierania próbek | 80 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 11 | Zestaw plastikowy trzybutlowy do odsysania wydzielin z opłucnej, z butlą na wydzielinę o pojemności 2,5 litra i butla wodnej regulacji siły ssania oraz komorą zastawki podwodnej, z automatycznymi zaworami bezpieczeństwa, kompaktowy, cicho pracujący. | 5 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 61 | 12 | Zestaw trzykomorowy, plastikowy do drenażu opłucnej, z komorą na wydzielinę o pojemności 2,5 litra i komorą wodenj regulacji siły ssania oraz komorą zastawki podwodnej, z automatycznymi zaworami bezpieczeństwa, kompaktowy, cicho pracujący | 5 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 62 | 1 | System do intubacji dróg łzowych 15cm probe-23G olive chip | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | ID_PRZETARG_POZ | Pakiet | Lp | Artykuł | Opis pozycji
Pakiet 63 | 1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego .Materiał PTFE .Prześwit na osi przyrządu od 0,9mm do1,15 mm .Średnica kołnierza od 1,7 do 2mm .Długoć przyrządu od 1,3 do1,6mm.Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny od 0,4mm do 0,45 mm.Produkt pakpwany pojedyńczo sterylny. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 64 | 1 | Jednorazowa igła do ostrzykiwań,osłonka 2,3mm/230 ,śr igły 0,7 mm dł igły 5 mm ( akcesoria endoskopowe firmy Endoflex kompatybilne z posiadanymi przez szpital endoskopami. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 64 | 2 | Jednorazowa szczotka czyszcząca 1,9mm/230cm/5,0mm | 2500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 65 | 1 | Jałowe rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bezpudrowe wykonane z polichloroprenu lub polizoprenu z wewnętrzną stroną polimerową (grubośc na palcu 0,26mm,na dłoni I 0,21mm,na mankoecie 0,17mm W pełni anatomiczny kształt. Wymagane jest aby rękawice posiadały teksturowane powierzchnie i cienki materiał (wzmocnienie w wrażliwości dotykowej.Deklaracja zgodności CE.Pakowane parami w szczelne opakowaniagwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia.Wyrażne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i na rękawicy Rozmiar od 6.0 do8,5 co 0,5 | 6500 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 65 | 2 | Jałowe rękawice chirurgiczne. Lateksowe, bezpudrowe. Wewnętrzna strona z pokryciem polimerowym. Łatwość zakładania rękawicy przy dłoniach wilgotnych jak i suchych.Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed przyspieszonym starzeniem jaką powinna charakteryzować się rękawica.W pełni anatomiczny kształt.Deklaracja zgodności CE. | 10000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 66 | 1 | Ostrza chirurgiczne wymienne,wykonane ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem na ostrzu ,na opakowaniu wyraźnie oznakowany kształt ostrza typu Swann Morton rozmiar 10-24 według bieżących potrzeb szpitala | 35000 | sztuka |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 67 | 1 | Roztwór zawierający substancję zapobiegającą zapychaniu cewnika oraz o właściwościach przeciw-bakteryjnych. Roztwór ma zawierać trzy substancje czynne – (cyklo)taurolidynę, cytrynian (4%) i urokinazę (25000 IU) – oraz między innymi wodę do wstrzyknięć, PVP Roztwór do stosowania w dostępach naczyniowych (cewnikach i portach). | 5 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 68 | 1 | Zestaw dla noworodka :1 kocyk bawełniany 160x75cm ,serweta 80x60cm,serweta 60x60cm.,czapeczka dla noworodka. | 500 | sztuka |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 69 | 1 | Szew syntetyczny pleciony niewchłanialny poliester powlekany polibutylanem .Zielony rozmiar 2/0 6x45cm x35 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 70 | 1 | 4% cytrynian sodu do wypełniania cewników dializacyjnych w strzykawce z zamknięciem luer-luck poj 5ml | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 71 | 1 | Zestaw drenów jenorazowych AHTOx 6sztuk | 10 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 72 | 1 | Kwas cytrynowy 50% (10 litrów) | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 72 | 2 | Podchloryn sodu stabilizowany zaw. Min 100g/l aktywnego chloru -roztwór zawierajacy ok 3,9% aktywnego chloru op 5 litrów | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 73 | 1 | Przyrząd do transferu leku z filtrem 0,2 mikrona oraz z zastawką, system bezigłowy kompatybilny z fiolką i z końcówką typu luer lock, przepływ płynu aktywowany wkłuciem końcówki typu luer, z zastawką zasklepiającą się samoistnie po rozłączeniu z końcówką luer, posiadający badania z stabilności z cytostatykami typu Chemo Aid | 3000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 74 | 1 | Dren brzuszny rozmiary od20- do36/60cm oraz od 20do -36/40cm | 300 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 2 | Łącznik do drenażu klatki piersiowej schodkowy rozmiar średni 8-15-8 sterylny | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 3 | Łącznik do drenów , redukcyjne sterylne 8-11/7-3-5/2mm | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 4 | Łącznik do drenów sterylny prosty 9P, 8-12/6 | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 5 | Steryny łącznik do regulacji siły ssania typ Fingertip lub równoważne | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 6 | Nebulizator z ustnikiem służący do podawania leków wziewnych. W skład zestawu wchodzą: ustnik, złączka T, z rurą lub bez rury, nebulizator, dren tlenowy, pojedynczo pakowane, sterylne lub biologicznie czyste. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 7 | Rurka intubacyjna, dotchawicza z mankietem uszczelniajacym. Rozmiar 10,0 | 20 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 8 | Zaciskacz do pępowiny jednorazowy | 3000 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 74 | 9 | Zatyczka do cewnika sterylna | 2000 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 75 | 1 | Rurki teacheostomijne bez mankietu sterylna, z łącznikiem numeryczne oznaczenie na opakowaniu Rozmiary 6,0-9,5 co 0,5 | 50 | sztuka |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 75 | 2 | Rurki tracheostomijna bez mankietu sterylna, bez łącznikiem numeryczne oznaczenie na opakowaniu Rozmiary 6,0-9,5 co 0,5 | 50 | sztuka |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 75 | 3 | Rurki tracheostomijna bez mankietu sterylna, fenestracyjna numeryczne oznaczenie na opakowaniu Rozmiary 6,0-9,5 co 0,5 | 50 | sztuka |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 76 | 1 | Jednorazowa sterylna końcówka tytanowa prosta 25kHz do tkanek miękkich,długość : 11.4cm, średnica zew./wew.: 1.92/1.5mm, z płaszczem irygacyjnym, do aspiratora ultradźwiękowego SONOPET (opakowanie 5szt.) | 5 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 76 | 2 | Jednorazowa sterylna końcówka tytanowa prosta 25kHz do tkanek miękkich, długość: 20.0cm, średnica zew./wew.: 1.92/1.5mm, z płaszczem irygacyjnym, do aspiratora ultradźwiękowego SONOPET (opakowanie 5szt.) | 3 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 76 | 3 | Jednorazowy sterylny dwukanałowy zestaw drenów (dł. 5.25m) i drenów przedłużających z filtrem (dł. 1.14m) do aspiratora ultradźwiękowego SONOPET (opakowanie 5szt.) | 5 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 76 | 4 | Jednorazowa wkładka zbiornika aspiracyjnego 2000ml do aspiratora ultradźwiękowego SONOPET (opakowanie 5szt.) | 5 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 77 | 1 | Preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych zawiera substancję czynną powidon jodowany z 10% zawartością jodu.7,5%, roztwór na skórę (Povidonum iodinatum) 1000ml | 120 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 78 | 1 | Mostek stomijny rozmiary 65mm,90 mm | 70 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 79 | 1 | Czujnik pomiaru parametrów hemodynamicznych FLO TRAC | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 79 | 2 | Czujnik do pomiarów parametrów metodą termodylucji przepłucnej VOLUME VIEV | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 79 | 3 | Czujnik do pomiaru ciśnienia krwawego | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 79 | 4 | Czujnik do pomiaru ciśnienia krwawego z możliwością przełączenia pomiędzy ciągłym pomiarem ciśnienia tętniczego i żylnego | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 80 | 1 | Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej i gardła. | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 81 | 1 | 3% środek do dezynfekcji aparatów z zastosowaniem do automatycznych urządzeń dozujących do hemodializy. Czas działania 5 minut. Działa na: B, V, Tbc. P/działa osadzaniu i zbieraniu się wapna. Jest kompatybilny z takimi materiałami jak: PVC, PE, PP. | 20 | op. - 10 kg |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 82 | 1 | Rurka tracheostomijna z wymiennym wkładem bez mankietu, fenestracyjne z jednym dużym otworem owalnym. Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękkie szyldy z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul, Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie 3 kaniule wymienne: 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15mm , z otworami fenestracyjnymi : 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15mm , bez otworów fenestracyjnych ; 1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem , z otworami fenestracyjnymi oraz miękka opaska mocująca, nasadka foniacyjna, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna i łącznik 15mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli Rozm: 5,0 dł. 6,2cm : 6,0 dł. 7,0cm : 7,0 dł. 7,2cm: 8,0 dł. 8,0cm : 9,0 dł. 8,2cm: 10.0 dł. 8,4cm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 82 | 2 | Rurka tracheostomijna typu KAN, krótkie, z wymiennym wkładem bez mankietu. Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzenia. W zestawie 3 kaniule wymienne: 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15mm, 2 kaniule wewnętrznej z kołnierzem, oraz miękka opaska mocująca , nasadka kosmetyczna i łącznik 15 mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli Rozm: 5,0 dł. 4,5cm : 6,0 dł. 4,7cm : 7,0 dł. 4,9cm: 8,0 dł. 5,1cm : 9,0 dł. 5,3cm: 10.0 dł. 5,5cm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 83 | 1 | Sterylny Fartuch Chirurgiczny sterylny fartuch rozm. M-L pełnobarierowy i oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 81 g/m2. Przebadany na przenikanie cytostatyków (badania niezależne załączone do oferty). Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha klejone. Fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 83 | 2 | Maska respiratorowa FFP3 z zaworem oddechowym Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 83 | 3 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, wykonany w części bocznej z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gram. min. 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001. Sposób pakowania – kartoniki z możliwością higienicznego pojedynczego wyjmowania z kartonika. | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 84 | 1 | Okulary ochronne. Wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC), Posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach, Krawędzie zaokrąglone. Środek ochrony indywidualnej kategorii II, zgodne z EN 166, I klasa optyczna | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 85 | 1 | Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową , lamowane szwy, troki do zawiązania wokół kostki, zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL; wykonane z: wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) Produkt winien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III klasa 5 i 6 oraz badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych, do użytkowania w pomieszczeniach czystych wg klasy ISO-4/5, A i B. * | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 86 | 1 | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt;8. butelka z H2O – 1szt;9. łopatka – szpatułka – 1szt;10. szufelka – 1szt;11. torba do utylizacji 1 + 2szt;12. szczypce drewniane – 1szt;13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt; 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt;19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku | 3 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 87 | 1 | OPATRUNEK SZTUCZNA SKÓRA, HEMOSTATYCZNY, TYPU „EPIGARD” 8X10CM | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 88 | 1 | Lateksowa rurka niesterylna w rolce 15m rozmiary 2x4mm ,3x5mm,4x6mm,5x7mm,6x9mm | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 89 | 1 | Kaniula dotętnicza jednorazowa sterylna rozmiar 20G dł 45 mm wyposażona w zamknięcie dostępu linii typu Switch. Skrzydełka do łatwego i bezpiecznego mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz „uszka” służące do przyszycia kaniuli do skóry. Cewnik wykonany z PTFE. Bez lateksu, bez PVC. | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 90 | 1 | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu GAV 2.0 o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H2O ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 20,25,30 lub 35 cm h20 do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki z nakładką antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 18/25cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowym/ pompującym (do wyboru przez Zamawiającego) z drenem 25 cm i drenem dystalnym 20 cm, 90/120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 90 | 2 | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu miniNAV o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej i pionowej 5,10 lub 15 cm H20 do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 cmdren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 18 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 91 | 1 | Jednorazowa szczotka dwustronna do czyszczenia endoskopu dł. 300 mm zamiast długiej szczotki , z miękkiego , odpornego nylonu, do czyszczenia kanałów kolonoskopowych, dł 300 mm. | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 91 | 2 | Pętla do polipektomii NA ZIMNO, rozmiar 15 mm, drut pleciony 0,2mm, trzystopniowy do polipów od 3-10mm, dł robocza 230 cm. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 91 | 3 | Pętla do polipektomii NA ZIMNO, rozmiar 10 mm, drut pleciony 0,2mm, trzystopniowy do polipów od 3-15mm, dł robocza 230 cm. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 91 | 4 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny: średnica pętli 30mm, dł. robocza 230cm. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 91 | 5 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny: średnica pętli 50mm, dł. robocza 230cm. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 91 | 6 | Jednorazowe sterylne szczypce owalne bez igły z okienkiem do KOLONOSKOPII typu JUMBO powlekane PE, długość narzędzia 230 cm, zawierające przyrząd do pobierania próbek ( zapakowany łącznie ze szczypcami w jednym opakowaniu). | 650 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 91 | 7 | Jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do GASTROSKOPII, powlekane PE, bez igły – dł. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm. Pakowane indywidualnie sterylnie. Zawierające przyrząd do pobierania próbek ( zapakowany łącznie ze szczypcami w jednym opakowaniu). | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 92 | 1 | Folia na mankiety pakowana sterylnie. Osłona mankietu, zabezpieczająca przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiar: mały. | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 92 | 2 | Folia na mankiety pakowana sterylnie. Osłona mankietu, zabezpieczająca przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiar: duży. | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 93 | 1 | Łagodny preparat do mycia rąk, bez zapachu i barwników. Na bazie związków powierzchniowo czynnych, zawiera emolienty , zapobiegające wysuszeniu skóry. O ph neutralnym dla skóry. Testowany dermatologicznie. | 12 | Postać: płyn 750ml dostosowany do dozowników w systemie zamkniętym. |  | 0 | 23% | 0 | 0
Pakiet 93 | 2 | Sterylny, wolny od przetrwalników roztwór 70% alkoholu izopropylowego rozcieńczony w wodzie do iniekcji z gwarantowanym poziomem endotoksyn ponizej 0,25 EU/ml. Pakowane sa w potrójne worki foliowe w celu łatwego transportu do pomieszczeń czystych o klasie A i B. Posiada specjalny rodzaj spryskiwacza, który obniża ryzyko inhalacji alkoholu a także gwarantuje zachowanie sterylności preparatu podczas stosowania przez okres 3 miesięcy. Produkt biobójczy. | 15 | Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 94 | 1 | STRZYKAWKA do gazometrii bez igły, bez funkcji samonapełniania, z heparyną litową oraz korkiem do zamykania strzykawki, do 3ml | 5000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 94 | 2 | STRZYKAWKA do gazometrii z igłą 0,7 z funkcją samonapełniania, z heparyną litową, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oraz korkiem do zamykania strzykawki, do 3ml | 5000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 95 | 1 | KLIPS HORISON M/L | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 95 | 2 | KLIPSY TYTANOWE DO KLIPSOWNICY ETHICON EL-314 | 3000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 96 | 1 | Zestaw do żywienia dojelitowegosłuży do łączenia worka lub butelki z dietą . Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu - wersja grawitacyjna | 500 | zest |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 97 | 1 | Osłona na głowicę USG sterylna krótka | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 98 | 1 | Test ureazowy ,szybki do wykrywania Helicobakter pylori | 350 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 99 | 1 | Proteza głosowa rozmiar 6;8;10 | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomę albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: • Proteza musi być wykonana z silikonu medycznej jakości; • Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; • Proteza musi być fabrycznie przygotowana do procedury wymiany, tj. umieszczona w podajniku (aplikatorze) do założenia protezy od strony stomy (sterylnie) • Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; • Opakowanie powinno zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy;
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 100 | 1 | PASKI FLUORESCEINOWE "BIO GLO" | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 101 | 1 | Sonda gastrostomijna silikonowa ze znacznikiem głębokości co 2 cm, dł 17cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, płukania i podawania leków. Rozm od 12-24 | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet101 | 2 | Sonda Sengstakena w rozmiarach 16 Ch ; 18 Ch i 20 Ch. długość 115 cm, 100% silikonu | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 101 | 3 | Zestaw do cystostomii 9 FR,10 FR,12 FR,14 FR cewnik przeźroczysty Foleya,balon 3-5 ml, igła-troakar nierozrywalny,ostrze otwarte w kształcie półksiężyca,sterylny | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 102 | 1 | Rurki intubacyjne zbrojone pediatryczne,jednorazowe jałowe bez mankietu uszczelniającego rozmiary od 3,0 do 6,0 | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 103 | 1 | Igła do biopsji gruboigłowej ręczna 14G/150cm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 104 | 1 | Cewnik Foley 100% silikonu z balonem uszczelniającym Ch 20-30 | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 104 | 2 | Cewnik Foley 100% silikonu z balonem uszczelniającym Ch 6-18 | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 105 | 1 | System godzinowej zbiórki moczu z menzurą 500 ml i wymiennym workiem 2000 ml. Precyzyjne pomiary - zintegrowana komora pomiarowa 50ml do małych objętości (podziałka co 1 ml). Zakręcany zawór przelowowy – łatwe i szybkie opróżnienie menzury do worka. Napowietrzana komora z zaworem zwrotnym- zapobieganie cofaniu się moczu. Bezigłowe złącze do pobierania próbek -zapobiega przypadkowym zakłucia. Zawory napowietrzające menzury i worka – dla zapewnienia optymalnej równowagi ciśnień i poprawy przepływu. Złącze uniwersalne – kompatybilność z wszystkimi powszechnie stosowanymi rodzajami cewników urologicznych. Boczne paski- pewne mocowanie do łóżka. Zawór wylotowy T-TAP – obsługiwany jedną ręką dla ułatwienia i przyśpieszenia opróżnienia worka. Klamra mocująca dren – umożliwia przymocowanie drenu do łóżka. Zacisk drenu – ułatwia pobieranie prób | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 106 | 1 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym, do krótkich wentylacji; (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg; balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem,pół transparentny łącznik 15mm) rozmiar 4,5 | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 107 | 1 | Zestaw izolacyjny. Skład i wymiary: 1. serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 86x25 cm. - 1szt.2. Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.3. Wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt.4. Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150x190cm - 1szt. Serweta w poz. 1 wykonana z folii PE 55 mikronów, zaintegrowane kieszenie wykonane z folii PE 100 mikronów. Odporność serwety na przepuszczanie płynów powyżej 100cmH20, odporność serwety na rozerwanie na sucho oraz na mokro 84kPaOsłona w poz. 3 wykonana z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatowe wzmocnienie: laminat folia PE 55 mikronów/włóknina wiskozowa 40g/m2. Łączna gramatura osłony 143,4 g/m2. Odporność osłony na przepuszczanie płynów większa lub równa 150cmH20, odporność na rozerwanie na sucho 192kPa. Wszystkie parametry potwierdzone kartami technincznymi. Próbka na żądanie zamawiającego | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 107 | 2 | Zestaw do angiografii: Skład i wymiary: 1. serweta do angiografi i o wymiarach 240x320 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt. udowych o wymiarach 6x9 cm otoczone warstwą chłonną - 1szt. 2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) - 1szt. Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włoknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 50 mikronów). W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włóknina wiskozowo - poliestrowa 50g/m2. Łączna gramatura serwety min. 109g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla obu stref 194cmH20, odporność serwety na rozerwanie na sucho dla strefy pozakrytcznej 91kPa, dla strefy krytycznej 205kPa. Odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej 111kPa. Osłona na stól narzędziowy wykonana z lamiantu dwuwarstwowego (folia PE 55 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączna gramatura serwety 74,7 g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 140cmH20, odporność na rozerwanie na sucho 104kPa. Wszystkie parametry potwierdzone kartami technincznymi. Próbka na żądanie zamawiającego | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 107 | 3 | Nożyczki laparaskopowe Matzenbaum . Długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonaną z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie.Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2. | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 107 | 4 | Trokar 12mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka(jedna typu rybie oczko-okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającym rozdarciu, druga stożkowa w kaniuli) Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne,plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 108 | 1 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego/ znieczulenia regionalnego o minimalnym składzie: 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m² 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm 6 x tupfery gazowe ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem . Gramatura 55 g/m² 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana) 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana) 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami , która może służyć jako nerka, o łącznej pojemności 2233 ml. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. | 100 | kpl. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 108 | 2 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: 1 x serweta 2-warstwowa na stolik narzędziowy 120 x 95 cm (owinięcie zestawu) 1 x opatrunek przezroczysty 10 x 12 cm 1 x miska plastikowa 120 ml okrągła, niebieska 4 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 15 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 40g/m2, 4 warstwy 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 1 x fartuch chirurgiczny L, PP min. 40 g/m2, mankiety 100% poliester, szwy ultradźwiękowe, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha 1 x serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm z przylepnym otworem 10 cm decentralnie oraz z przezroczystym oknem PE wokół otworu 40 x 40 cm oraz z perforacją (bez przerwania ciągłości serwety) umożliwiającą rozerwanie serwety od otworu do górnego brzegu Zestawy zgodne z normą EN13795 1-3, do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min. 2 naklejkami z LOT, REF, datą ważności i polską nazwą zestawu. Serwety 2-warstwowe PP+PE min. 55 g/m2, bez wiskozy i celulozy, klasa palności I. | 50 | kpl. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 109 | 1 | Strzykawka do angiografu sterylna, jednorazowa. Pojemność: 150 ml, Całkowicie przezroczysty cylinder strzykawki: Ciśn. graniczne, strzykawka: 1200 PSI / 84 bar. Połączenie: Linden luer Właściwości połączenia Linden luer: Łatwe łączenie, niższy gwint, mniejsza powierzchnia gromadzenia się kontrastu. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 109 | 2 | Standardowy przewód wysokociśnieniowy z adapterem obrotowym, sterylny, jednorazowy. Długość: 50 cm / 75 cm / 120 cm. Złącze: Luer żeński z obrotowym adapterem męskim. Ciśń. graniczne strzykawki: 1200 PSI / 84 bar. Materiały: Poliwęglan, PCV, bez lateksu. Sterylizacja: Tlenek etylenu (EO). Okres przechowywania: 5 lat od daty sterylizacji. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 110 | 1 | Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego/ komplet/ :przeżroczysta , plastikowa torba o pojemności 600 ml / z komora kropelkową zintegrowaną z torbą/ ze skalą ciśnienia 360 mm H2O,hermetyczny system bez filtrów. Przewód o dł 160 cm z zaciskami i zastawka kierunkową, łącznikami Luer-lock, zaworem trójdrożnym i portem Y do wkłuć. Dren komorowy 290 mm.,/ średnica wew. 1,5 mm, zewn. 3mm/ ze znacznikami radiologicznymi. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 110 | 2 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego / komplet/ :przeżroczysta , plastikowa torba o pojemności 600 ml / z komora kropelkową zintegrowaną z torbą/ ze skalą ciśnienia 360 mm H2O, hermetyczny system bez filtrów Przewód o dł 160 cm z zaciskami i zastawka kierunkową, łącznikami Luer-lock, zaworem trójdrożnym i portem Y do wkłuć. Dren komorowy 290 mm.,/ średnica wew. 1,5 mm, zewn. 3mm/ ze znacznikami radiologicznymi . | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 111 | 1 | Taśma do zabiegów operacyjnych wysiłkowego nietrzymania moczu. Struktura materiału niewchłanialna. Możliwość przycinania siatki zgodnie z potrzebą, bez ryzyka strzępienia się materiału. Porowata budowa w celu zminimalizowania ryzyka infekcji bakteryjnej. Wysoka biokompatybilność siatek. Materiał elastyczny – możliwość dokładnego przylegania do okolicznych tkanek, a także dostosowania się do naprężeń ciała pacjenta. Brak substancji pochodzenia odzwierzęcego oraz czynników alergizujących. Siatka pokryta osłonkami foliowymi. Duża wytrzymałość produktu. | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 112 | 1 | SZANTY SZYJNE 8F,10F,12F,14F | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 113 | 1 | KLIPSY ACKERMANNAx120 sztuk | 60 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 114 | 1 | Testy na wody płodowe | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 115 | 1 | Sterylna serweta do zabiegów kroczowo-pachwinowych 196x240 cm z obszernym wzmocnieniem 105x140 cm +/-1cm, z przylepnym wycięciem 45x95cm +/-1cm, ze zintegrowaną serwetą kroczową. Serweta główna wykonana z chłonnego tri laminatu odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O wytrzymałego na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa. Obszar wzmocnienia (gramatura łączna 140g/m2)odporny na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odporny na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca aplikację. Część serwety do przykrycia krocza wykonana z paro przepuszczalnej, miękkiej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlance z poliestru i pulpy celulozowej. Serweta spełnia wymagania normy PL EN 13795, pakowana sterylnie we włókninę SMS i przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN . Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 200 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 116 | 1 | Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym o 55x88cm . W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m², pojemność absorbcji 580%, składana rewersowo, spełnia wymogi normy EN 13795. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 300 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 117 | 1 | Serweta: 96x150cm z przylepcem 98 cm na dłuższym boku wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max. 58g/m2 i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O, pojemność absorbcji >145 ml/m²,o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10, I klasa palności. Serweta spełnia wymagania normy PL EN 13795, pakowana sterylnie w i przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN . Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 200 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 118 | 1 | Sterylny zestaw do operacji kończyn, Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 x serweta 145 x193 cm, pełnobarierowa - 1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm - 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, wyposażona w 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy -współczynnik pylenia≤1,9 log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H2O. Obszar krytyczny wzmocniony ( gramatura łączna 140g/m2) o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H2O i na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 200 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
Pakiet 119 | 1 | Zestaw do zabiegów na kończynie dolnej/górnej: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm - 1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna - 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 2 x taśma przylepna 10x50 cm - 1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, z czterema uchwytami na przewody typu rzep wykonana z wielowarstwowej, „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów min. 200 cm H2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho min. 250 kPa), I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 600 | zest. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0 | 0