nr sprawy: ZP/PN/2017/69 – sprzęt V

Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 1

załącznik nr 1a do SIWZ - modyfikacja

APARAT DO ZNIECZULANIA WYSOKIEJ KLASY

Producent		.................….................

Model			.................….................

Typ			.................….................

Kraj pochodzenia	.................….................

Rok produkcji		.................….................

(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane)

Cena:

| Nazwa | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULANIA WYSOKIEJ KLASY Z MONITOREM | 1 kpl. |  |  | 8% |  |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT DO ZNIECZULANIA WYSOKIEJ KLASY |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | Tak/podać |  |
|  | Masa max. 150 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania. Główny blat aparatu nieruchomy. Dodatkowy składany blat o udźwigu min. 12 kg. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w hamulec centralny oraz popychacze przewodów na wszystkich kołach | Tak |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych. Przekątna ekranu minimum 15" rozdzielczość min. 1024X768 pikseli. Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia oraz regulację pochyłu. | Tak |  |
|  | Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N2O | Tak |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 i N2O | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu minimum 30 minut | Tak |  |
|  | Reduktor do butli O2 i N2O ze złączeniami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w przyłącze do aparatu | Tak |  |
|  | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny | Tak |  |
|  | Parownik do Sevofluranu | Tak |  |
|  | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie; system montażu kompatybilny z posiadanym – Dräger/Selectatec | Tak |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera | Tak |  |
|  | Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% | Tak |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami – przepływ świeżych gazów – od 150 ml/min. | Tak |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | Tak |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności wraz z pochłaniaczem max. 3,5 l. | Tak |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności | Tak |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.35 L | Tak |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni dwustanowej. | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | Tak |  |
|  | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min od 0,2 l/min. - 10 l/min. | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, automatyczne przełączenie na wentylacje zapasową | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia wielostopniowej funkcji pojemności życiowej w trybie wentylacji mechanicznej | Tak |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:8 | Tak |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100/ min. Wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml wentylacja ciśnieniowa (regulacja ciśnieniem) | Tak |  |
|  | Minimalny zakres PEEP od 4 do 30 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum OFF, 5-60% | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml wentylacja objętościowa | Tak |  |
|  | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych- opisać | Tak |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | Alarm Apnea ciśnienia, objętości CO2 | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych | Tak |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | Tak |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MVspont | Tak |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddychania | Tak |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | Tak |  |
|  | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania | Tak |  |
|  | Prezentacja mini trendów Cpat, MV*CO2 | Tak |  |
|  | Kapnografia i kapnometria | Tak |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu | Tak |  |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | Tak |  |
|  | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie pętli oddechowej | Tak |  |
|  | Prezentacja pętli referencyjnej, jej parametrów, i aktualnie kreślonej: VT, Pmax, Cpat na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych i dzieci – min. 25 szt; linie próbkujące do pomiaru gazów (min. 20 szt.); pułapka wodna (min. 12 szt.),; wapno z indykatorem (min. 2 szt. o poj. 5 L na 1 aparat), dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; dreny do O2, N2O i powietrza z wtykami typu DIN o dł. min. 5 m. | Tak |  |
|  | Dostawca zapewni wsparcie przy instalacji i konfiguracji sprzętu | Tak |  |
|  | MONITOR | Tak |  |
|  | Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy w postaci kostki. Wsuwany do uchylnej ramy na moduły zintegrowanej fabrycznie z urządzeniem. | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy min 15”, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli. | Tak |  |
|  | Menu ekranowe i komunikaty występujące w oferowanym systemie muszą być w języku polskim | Tak |  |
|  | Menu ekranowe i komunikaty występujące w oferowanym systemie muszą być w języku polskim | Tak |  |
|  | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych. | Tak |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | Tak |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło , przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Monitor musi wyświetlać przynajmniej 3 przebiegów dynamicznych | Tak |  |
|  | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego. | Tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętywania wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego. | Tak |  |
|  | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG. | Tak |  |
|  | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Pomiar częstości serca min. 30-250 uderzeń/min. | Tak |  |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca. | Tak |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca. | Tak |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) w zestawie kable połączeniowe i czujniki. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną. | Tak |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | Tak |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu (dzieci, dorośli, otyli) | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ | Tak |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora pacjenta, w komplecie wielorazowy mechanosensor. | Tak |  |
|  | Pomiar adekwatnej anestezji, zwierający pomiar świadomości, bodźców bólowych i zwiotczenia mięśni. (pomiar bodźców bólowych przy pomocy czujnika SpO2). |  |  |
|  | GWARANCJA, DOKUMENTACJA, SZKOLENIA |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (liczona od dnia montażu aparatu) | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym min. 1/rok | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu (podjęcia naprawy) od momentu zgłoszenia do 48godzin (dni robocze) | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej więcej niż 10 dni roboczych, obowiązek wstawienia aparatu zastępczego o tych samych parametrach | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna urządzenia (Certyfikaty CE, deklaracje zgodności)(dostawa ze sprzętem) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia (potwierdzone protokołem szkolenia) Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcja serwisowa oraz szkolenie z obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatem | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)