## Arkusz1
ZP/PN/2018/22 - endoprotezy biodra | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Prognozowana ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
pakiet 1 | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego szyjkowo-przynasadowe, przynasadowe
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, wymiennie dostępny: Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20m), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek wkładek ceramicznej lub PE. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek ceramicznej lub PE. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zaśłepka apikalna do panewki | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm, | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox DELTA, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowy CoCr o podwyższonej gładkości, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm, opcjonalnie dostępne: Głowy metalowe o stożku Euroconus w średnicach zewnętrznych 22.2mm, 28mm i 32mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | śruby panewkowe śr. 5.0mm i 6.5mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Łącznie: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Prognozowana ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
pakiet 2 | Endoprotezy stawu biodrowego BiPolarne
1 | Trzpień typu Muller, prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący - nie wymagający stosowania centralizatora z podłużnymi nacięciami stabilizacyjnymi. Dostępny w minimum 10 rozmiarach i 2 opcjach ofsetowych. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Polietylenowy, uniwersalny korek kanałowy w jednym rozmiarze pasujący do wszystkich średnic kanału. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artykulacji ceramika/ceramika. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm i 32mm w min. 7 długościach szyjki | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkładki panewkowe do czaszy podwójnie mobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22mm i 28 mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładziną ceramiczna. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Prognozowana ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
pakiet 3 | Panewka cementowana typu Muller
1 | Panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, typu Muller do głowy 28mm i 32mm. Średnica zewnętrzna od 44mm do min. 62mm, ze skokiem co 2mm. Opcjonalnie dostępna panewka z mechanizmem zatrzaskowym dla głów 28mm i 32mm w średnicach od 44mm do 62mm oraz panewka płaska z jednym znacznikiem RTG w średnicach od 52mm do 68mm dla głów 36mm. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0