## załącznik nr 1
Pakiet 1
Proteza rewizyjna stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
1 | Trzpień rewizyjny modularny - o długościach od 240 mm do 400 mm włącznie i promieniu wygięcia 1200 mm; osadzany na press-fit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) - pokryty celownikiem. Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy . Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybór żądanego kąta ante lub retrotorsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu in situ a także na jego implantację w całości (w zależności od potrzeb śródoperacyjnych). | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Głowa metalowa, konus 12 /14 mm śr 28 do 40 mm dł S, M, L, XL, XXL | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kosz rewizyjny. Pierścienie antyprotruzyjne anatomiczne (prawe i lewe ) w trzech rozmiarach dla każdej strony, do operacji rewizyjnych części panewkowej stawu biodrowego, wykonane z tytanu, do osadzania panewek z użyciem cementu chirurgicznego. W komplecie 5 śrub tytanowych gąbczastych o długości od 20 mm do 50 mm. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | użyczenie instrumentarium na czas realizacji umowy | kpl | 1
Razem Pakiet nr 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 2
Spacery
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
1 | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem ( od 0,9g do 1,8g) | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g) | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Spacer biodrowy fabrycznie sterylny , zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostepny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw do płukania powierzchni stawowych (kolano) - jednorazowy, sterylny system posiadający możliwość chwilowego , impulsowego zwiększenia mocy, zasilany bateryjnie. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i z butli). | szt | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem Pakiet nr 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3
Endoproteza stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
I | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach.
1 | część udowa | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | część piszczelowa | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | wkładka polietylenowa | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | ostrze | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | cement 1 x 40 g | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | mieszalnik | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
II | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Komponent udowy dostępny, w co najmniej 4 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym sworzniem rotacyjnym o długości minimum 40mm, zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie przed zwichnięciem endoprotezy. Konstrukcja zapewnia możliwość dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i pięciu średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne i tylne o grubościach 5mm, 10mm, zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej. Element piszczelowy modularny, uniwersalny dostępny w 5 rozmiarach, wysokopolerowany dla zminimalizowania tarcia na styku z ruchomą wkładką polietylenową. Konstrukcja umożliwia zastosowanie przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej, przynajmniej w dwóch długościach i pięciu dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubości 10mm lub skośne dla całej plateau piszczeli i częściowe. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 12mm do 26mm. Rzepka dostępna w pięciu rozmiarach. Endoproteza zapewnia naturalny Pivot wraz z rotacją do 25 st.
1 | Komponent udowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Komponent piszczelowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Przedłużka udowa cementowana | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Przedłużka udowa bezcementowa | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Bloczek udowy dystalny | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Bloczek udowy tylno-dystalny | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Przedłużka piszczelowa cementowana | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wkładka polietylenowa | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Polietylen | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Korek polietylenowy do cementu | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Stożek TM rewizyjny udowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Stożek TM rewizyjny piszczelowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | użyczenie na czas umowy instrumentariumi i napędy | kpl | 1
łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
III | Endoproteza cementowana jednoprzedzialowa stawu kolanowego. Komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 5 rozmiarach, komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach, wkładka wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie.Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym, ruchoma w minimum 7 rozmiarach o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego. W opcji wersja bezcementowa, antyalergiczna, poboczna.
1 | komponent cementowy udowy | szt. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | komponent cementowy piszczelowy | szt. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | wkładka stawowa polietylenowa | szt. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | komponent udowy bezcementowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | komponent piszczelowy bezcementowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | komponent udowy poboczny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | komponent piszczelowy poboczny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | koponent udowy antyalergiczny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | komponent piszczelowy antyalergiczny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | ostrza oscylacyjne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | ostrza posuwisto-zwrotne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | ostrze trójpak | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | ostrze typu keel | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | cement kostny z antybiotykiem 2x20g | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | cement kostny z antybiotykiem 1x40g | szt. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | mieszalnik | szt. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
łącznie |  |  |  |  | 0 | 1.28 | 0 | 0
IV | Endoproteza stawu rzepkowo - udowego. Komponent udowy anatomiczny prawy i lewy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w minimum 4 rozmiarach dla każdej ze stron: xsmall, small, medium i large. Komponent rzepki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie typu Arcom w romiarach: 27, 31, 35 i 39 mm w 2 typach z 1 i 3 bolcami.
1 | komponent cementowy udowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | komponent rzepki | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | cement 1 x 20 g | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | użyczenie na czas umowy instrumentariumi i napędy | kpl. | 1
łącznie |  |  |  |  | 0 | 0.24 | 0 | 0
Razem Pakiet nr 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4
I Endoproteza stawu kolanowego pierwotna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
1 | Cementowana, pierwotna, trój-kłykciowa endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego przystosowanego do mocowania na stałe wkładki i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe, implanty w wersjach bezcementowej oraz z ruchomą wkładką (mobile bearing). Instrumentarium umożliwiajace technikę operacyjną z referencją przednią i tylną do wyboru śródoperacyjnego. Instrumentarium zawierające narzędzia do badania napięcia więzadeł po każdym cięciu kostnym a w szczególności instrument umożłiwiający zmniejszenie grubości dystalnego cięcia udowego na podstawie pomiaru napięcia więzadeł w wyproście. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w 10 rozmiarach dla każdej strony. Dostęne rozmiary wąskie przeznaczone dla kobiet. Komponent udowy z umieszczoną centralnie dodatkową powierzchnią artykulującą (3ci kłykieć) umożliwiającą tylną stabilizację na wkładce piszczelowej bez centralnego bolca. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Mocowanie wkładki zatrzaskowe na obwodzie z dodatkową centralną stabilizacją na tacy piszczelowej. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkładka polietylenowa w 6 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm. Komponent rzepki z polietylenu z 3 wypustkami mocującymi dostępny w 4 rozmiarach. Przedłużki piszczelowe w 2 średnicach. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | cement kostny 1 x 40 g | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | użyczenie na czas umowy instrumentariumi i napędy | kpl | 1
łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
II System kabli i płyt do zespoleń złamań kości okołoprotezowych
1 | Kable o średnicy 2 mm i długości 750 mm wykonane z plecionki 7 drutów stalowych | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzenia śrub krowych z zaciskami do przeprowadzenia kabli o długości od 110 - 310 mm, 3, 5 otworowa stopniowane co 50 mm | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzenia śrub krowych z zaciskami do przeprowadzenia kabli o długości od 110 - 310 mm, 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyta stalowa kętarzowa z 3, 5 zaciskami | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyta stalowa kętarzowa z 7, 9 zaciskami | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku | kpl | 1
| łącznie |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
III Trzpień bezcementowy do stawu biodrowego
1 | Trzpień z minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach : stnadardowej, lateralizowanej i CoxaVare. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo- panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, opcjonalnie: trzpień bezcementowy o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, z trzema pionowymi płetwami derotacyjnymi na każdej stronie. Trzpień wykonany z korundowego stopu tytanowego w dwóch wersjach: standardoej z kątem szyjkowo-trzonowym132° w 12 rozmiarach i lateralizowwanej 125° w 10 rozmiarach. Stożek Eurokonus. | szt | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | użyczenie na czas umowy instrumentariumi | kpl | 1
łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5
Implant do szycia łąkotki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena netto | Warość netto | Vat % | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy
1 | MAXBRAID implant do szycia łąkotki: diwe igły połączone nicią 2.0 | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem Pakiet nr 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0